1. Nội dung内容:

1.1 Vận hành操作

1.2 Đo lường测量

1.3 Bảo dưỡng保养

1.4 Hiệu chuẩn校正

2. Thiết bị设备:

Mitutoyo | Thước cặp cơ khí (普通游标卡尺) | 0~150mm | Độ chính xác 0.05mm, Độ chính xác 0.02mm

3. Phạm vi áp dụng适用范围: Áp dụng cho công việc của Phòng thí nghiệm Kỹ thuật trực thuộc Phòng Đảm bảo Chất lượng (PĐBCL) của công ty.在公司品保课工程实验室的工作.

4. Tiêu chuẩn tham khảo参考标准:

Mitutoyo | Hướng dẫn sử dụng thước cặp (游标卡尺使用说明书)

5. Vận hành操作:

5.1 Cấu tạo cơ bản基本结构:

Thước cặp cơ khí (普通游标卡尺) bao gồm: thước chính bằng thép (本尺), thước phụ du tiêu (游标副尺), mỏ đo (卡钳测爪), vít hãm (停止螺丝).普通游标卡尺由钢制本尺、游标副尺、卡钳测爪、停止螺丝组成。

Thước cặp điện tử (数显游标卡尺) bao gồm: thước chính bằng thép (本尺), mỏ đo (卡钳测爪), chip cảm biến kỹ thuật số (数字感应芯片), vít hãm (停止螺丝).数显游标卡尺由钢制本尺、卡钳测爪、数字感应芯片、停止螺丝组成。

5.2 Đưa về 0 (Gánh "0")归零:

Trước khi sử dụng, thước cặp phải được đưa về vị trí "0" (khép kín mỏ đo). Nếu không thể về "0", phải lập tức gửi trả về Phòng thí nghiệm Kỹ thuật - Phòng Đảm bảo Chất lượng (PĐBCL) để kiểm định lại độ chính xác.游标卡尺在使用之前必须归零,如无法归零,应立即送回品保课工程实验室,对其精度进行标定.

5.3 Thước cặp không được phép có vết rỉ sét, trầy xước. Nếu có, phải báo cáo Phòng thí nghiệm Kỹ thuật - PĐBCL để giám định độ chính xác. Nếu không thể đảm bảo độ chính xác, Phòng PĐBCL sẽ đề xuất thanh lý theo "Quy trình Quản lý Thiết bị Đo lường".游标卡尺不得有锈蚀、刮伤痕迹,若有则报请品保课工程实验室鉴定精度,若无法保持其精度,依照《量测设备管理办法》由品保课提出报废申请.

5.4 Trước khi sử dụng, phải dùng vải mềm lau sạch thước cặp.使用之前应用细布将游标卡尺拭净.

6. Đo lường:测量:

6.1 Trước khi đo, phải xác định thước cặp đã được đưa về "0" hoặc xác định giá trị sai số.测量之前必须确定游标卡尺归零或精度误差值.

6.2 Dầu mỡ, phoi cắt trên chi tiết gia công phải được làm sạch và xử lý trước, để tránh làm xước bề mặt tiếp xúc của thước cặp.工件上的油污、切屑必须先行清除并处理,以免刮伤游标卡尺的接触面.

6.3 Khi đo, cần tính đến giá trị sai số. Ví dụ, sai số trong khoảng 0~150mm là +0.01mm, do đó giá trị đo được trong khoảng 0~150mm phải trừ đi 0.01mm mới là giá trị thực tế của chi tiết gia công.测量时,应将误差值计入,例0~150mm误差值为+0.01mm,故于0~150mm之量测值须再减去 0.01mm,才为工件实际值.

7. Bảo dưỡng:保养:

7.1 Trước khi sử dụng hàng ngày, cần kiểm tra bảo dưỡng việc đưa về "0", mức độ sạch sẽ, khe hở và tình trạng trượt của thước cặp.每日使用前都要对游标卡尺的归零、干净程度、缝隙及滑动情况进行保养检查。

7.2 Sau khi sử dụng, cần ngay lập tức làm sạch phoi cắt, dầu mỡ bám trên bề mặt thước cặp và lau khô bằng dầu bôi trơn nhẹ.游标卡尺于使用后,应立即将游标卡尺表面所沾之切屑、油污清除,并以轻质润滑油擦拭干净.

7.3 Nếu không sử dụng trong thời gian ngắn, cần bôi một lớp dầu chống gỉ nhẹ lên bề mặt thước cặp và bảo quản ở nơi chuyên dụng.若于短期内不使用时,应在卡尺表面涂上轻极防锈油,并存放于专门位置.

7.4. Nếu thước cặp có hiện tượng rỉ sét hoặc không sạch sẽ, phải xử lý ngay. Nếu nghi ngờ về độ chính xác hoặc không thể đưa về "0", phải gửi đến Trung tâm Thử nghiệm Kỹ thuật của Phòng Đảm bảo Chất lượng (PĐBCL) để kiểm tra, thay thế.游标卡尺若有锈蚀或不洁的现象时应立即处理,精度可疑或无法归零时应送品保课工程测试中心调换.

7.5 Thước cặp nên được đặt ở nơi bằng phẳng, không rung động. Nghiêm cấm để thước cặp chung với các vật dễ rung như máy móc để tránh ảnh hưởng đến độ chính xác.游标卡尺应放在平稳无振动的地方，严禁让卡尺与机台等振动性物品放在一起共同振动，以影响其精准度。

7.6 Thước cặp điện tử là dụng cụ đo cảm ứng điện tử, cần tránh nước, dầu lọt vào để khỏi ảnh hưởng đến độ chính xác cảm ứng hoặc gây chập mạch chip.数显游标卡尺为电子感应量具，应当避免水、油庆入，以免影响感应精度或者芯片短路

7.7 Nếu không sử dụng thước cặp điện tử trong thời gian dài, nên tháo pin ra.数显游标卡尺若较长时间不使用，应当取下电子‧

7.8 Nếu màn hình hiển thị của thước cặp điện tử bị mờ, nhấp nháy hoặc nhảy số, cần thay pin.若数显游标卡尺显示屏的数字模糊不清或者闪烁跳动，应当更换电子.

8. Hiệu chuẩn:校正:

8.1 Nhiệt độ môi trường hiệu chuẩn: 23 ± 3°C, Độ ẩm: dưới 68%校验环境温度: 23±3oC 湿度 68%以下

8.2 Tiêu chuẩn hiệu chuẩn: Căn mẫu (block gauge) cấp III hoặc cao hơn.校验标准: 三等或三等以上块规

8.3 Chu kỳ hiệu chuẩn: 6 tháng校验周期: 半年

8.4 Phương thức hiệu chuẩn: Nội bộ校验方式: 内校