- Lời mở đầu: Tài liệu này quy định quy trình thao tác, bảo dưỡng và phương pháp thử của máy đo độ cứng vi mô, áp dụng cho việc kiểm tra độ cứng bề mặt, độ cứng lõi và lớp thấm cacbon. — 緒言：本工作說明書規定顯微硬度機的操作及保養規範及測試方法，適用於測試產品的表面硬度、芯部硬度、滲碳層。

- Model thiết bị — 設備型號：

2.1 Máy đo độ cứng vi mô công ty sử dụng là FM-100e, độ chia nhỏ nhất 0.5μm. — 本公司所使用的顯微硬度機型號為FM-100e，計測分釐卡最小刻度0.5μm。

2.2 Giấy nhám đánh bóng dùng để mài mẫu thử (loại mịn). — 鏡相砂紙：用於打磨試樣之細目砂紙。

2.3 Phần mềm đo độ cứng FM-AR1 (hệ thống đo tự động). — FM-AR1硬度測試軟體（FM-AR1自動計測系統）。

- Các bước thao tác — 操作步驟：

3.1 Kiểm tra nhanh độ cứng bề mặt — 3.1 快速表面硬度測試

3.1.1 Mài đầu vít trên giấy nhám, loại bỏ lớp mạ và giữ độ sáng. — 將螺絲頭部在鏡相砂紙上打磨，磨去電鍍鈍化層並保持光亮度。

3.1.2 Bật nguồn, đèn báo và đèn chiếu sáng sáng lên. — 打開電源開關，指示燈及光源燈亮起。

3.1.3 Xoay tay gạt để đưa vật kính 40x ra phía trước. — 轉動物鏡/壓頭轉換拉柄，使40x物鏡處於前方位置。

3.1.4 Mở phần mềm FM-AR1, cố định mẫu hướng lên, giữ bề mặt đo nằm ngang để tránh va chạm. — 打開FM-AR1軟體，將試樣頭朝上固定並保持測試面水平，避免撞傷壓頭及鏡頭。

3.1.5 Xoay vật kính 40x và điều chỉnh bàn nâng để lấy nét (~0.5mm). — 旋轉40X物鏡對準試樣並調整載物台對焦（約0.5mm）。

3.1.6 Nếu hình ảnh mờ hoặc nửa rõ nửa mờ thì cần chỉnh lại tâm đèn; ánh sáng quá mạnh/yếu thì điều chỉnh trên bảng điều khiển. — 若畫面模糊或一半清晰一半模糊，表示光源偏離中心需調整燈泡位置，亮度可由面板調整。

3.1.7 Xoay tay gạt để đưa đầu ấn ra trước, giữ khoảng cách 0.4~0.5mm, tránh va chạm khi đo mẫu không đều. — 將轉換拉柄逆時針轉動，使壓頭在前方，與試樣距離0.4~0.5mm，測量不規則試樣時避免碰撞。

3.1.8 Điều chỉnh lực thử 2.94N, thao tác chậm để tránh va đập. — 調整試驗力為2.94N，操作需緩慢避免衝擊。

3.1.9 Cài đặt thời gian giữ lực 5 giây, mỗi lần nhấn +/- thay đổi 5 giây. — 設定保荷時間5秒，每按+或-鍵增減5秒。

3.1.10 Nhấn nút “START” để bắt đầu thử (đèn LOADING sáng). — 按下“START”鍵開始測試（LOADING燈亮起）。

3.1.11 Sau khi lực thử được tác dụng xong, đèn DWELL (giữ tải) sáng, thời gian trên màn hình sẽ đếm ngược theo cài đặt; sau khi hết thời gian sẽ bắt đầu tháo tải (đèn UNLOADING sáng), trong lúc chưa tắt đèn này không được xoay tay gạt chuyển đổi, nếu không sẽ ảnh hưởng độ chính xác. — 試驗力施加完畢，保荷（DWELL）指示燈亮起，此時顯示幕時間按設定倒數，保荷結束即開始卸載（UNLOADING指示燈亮起），在指示燈未熄滅前不可轉動轉換拉柄，否則會影響量測精度。

3.1.12 Xoay tay gạt theo chiều kim đồng hồ để đưa vật kính 40X ra phía trước, lúc này có thể đo chiều dài đường chéo vết lõm, phần mềm FM-AR1 tự động đọc độ cứng bề mặt. — 將轉換拉柄順時針轉動，使40X物鏡位於前方，此時可測壓痕對角線長度，FM-AR1自動讀取表面硬度。

3.1.13 Số lượng kiểm tra độ cứng bề mặt là 3 mẫu cho mỗi lô. — 表面硬度測試數量為每批次3PCS。

3.2 Kiểm tra đồng thời độ cứng bề mặt, độ cứng lõi và lớp thấm cacbon — 3.2 表面硬度、芯部硬度、滲碳同時測試

3.2.1 Đặt mẫu đã xử lý vào bàn đặt vật và lấy nét với vật kính 40X. — 將預處理好的試樣放於載物台上並與40X物鏡對焦。

3.2.2 Các bước tiếp theo giống mục 3.1, chỉ cần chú ý cách chọn điểm đo. — 後續測試方式與3.1相同，只需注意取點方式。

3.2.3 Dựa vào kết quả, máy tính có thể tự động in đường cong độ cứng; mặc định 450HV là giới hạn lớp thấm cacbon, điểm đầu là độ cứng bề mặt, điểm thứ năm là độ cứng lõi. — 根據讀數電腦可自動列印硬度曲線，預設450HV為滲碳層下限，第一點為表面硬度，第五點為芯部硬度。

牙谷線

芯部硬度線

中軸線

牙峰線

牙谷線

芯部硬度線

中軸線

牙峰線

牙谷線

芯部硬度線

中軸線

牙峰線

3.2.3.1 Điểm thứ nhất cách đỉnh ren 0.05mm, 5 điểm tiếp theo có thể thiết lập khoảng cách theo đường kính vít, điểm cuối phải nằm giữa đường độ cứng lõi và trục trung tâm, sát với đường độ cứng lõi. — 第一點距牙峰0.05mm，後續5點可按螺絲直徑設定間距，最後一點須落在芯部硬度線與中軸線之間，並緊靠芯部硬度線。

3.2.3.2 Máy tính chính thao tác theo điểm cài sẵn và tự động đọc kết quả. — 主電腦按預設點操作，並自動讀取。

3.2.4 Kiểm tra độ cứng lõi thực hiện ngẫu nhiên 2 lần mỗi ngày, mỗi lần kiểm tra 3 mẫu. — 芯部硬度測試為每天隨機抽檢兩次，每批次檢測3PCS。

- Bảo dưỡng — 4. 保養：

4.1 Đầu ấn kim cương — 4.1 鑽石壓頭：

4.1.1 Đầu ấn kim cương và trục đầu ấn rất quý, cần thao tác cẩn thận để tránh hư hỏng. — 鑽石壓頭和壓頭軸十分貴重，操作時需小心避免損傷。

4.1.2 Để đảm bảo độ chính xác, cần thường xuyên dùng cồn công nghiệp lau nhẹ đầu ấn. — 為保證測試精度，應經常用工業酒精輕擦壓頭頂尖。

4.2 Mẫu thử — 4.2 試樣：

4.2.1 Bề mặt mẫu phải sạch, nếu có dầu bẩn thì dùng cồn hoặc ete để lau. — 試樣表面必須清潔，如有油污應用酒精或乙醚擦拭。

4.2.2 Mẫu phải được kẹp chặt trên bàn để tránh làm hỏng đầu khoan hoặc ảnh hưởng độ chính xác. — 試樣在載物台上必須夾緊，以免損壞壓頭或影響測試精度。

- Hiệu chuẩn — 5. 校正：

5.1 Sau thời gian dài sử dụng, vít vi sai của kính đo vi mô MHV-2 sẽ bị mài mòn nhẹ, vì vậy cần thực hiện hiệu chuẩn về 0 trước mỗi lần sử dụng. — MHV-2型的測微目鏡計測分釐卡長期使用後，測微螺桿頂尖會有微量磨損，因此每次使用前需進行歸零校正。

5.2 Khi hiệu chuẩn, sử dụng mẫu chuẩn độ cứng cao và thấp để kiểm tra, đo 3 điểm lấy giá trị trung bình và so sánh với giá trị chuẩn. — 校正時將高硬度與低硬度標準硬度塊進行測試，測試3點取平均值，並與標準值比較。

5.3 Việc hiệu chuẩn độ cứng sử dụng mẫu chuẩn, mẫu chuẩn phải được hiệu chuẩn mỗi năm một lần và thực hiện bởi đơn vị bên ngoài. — 硬度校正使用標準硬度塊確認，標準硬度塊需每年校正一次，並委外實施。

Quy cách mẫu chuẩn: độ cứng cao 722HV, độ cứng thấp 455HV. — 標準硬度塊規格：高硬度722HV，低硬度455HV。

5.4 Tiêu chuẩn chấp nhận hiệu chuẩn: sai số cho phép của phương pháp chuẩn là ±2.0% HV. — 校正允收水準：標準法允收誤差為±2.0% HV。

Hình đính kèm — 附圖：

- Tiêu chuẩn tham khảo và ghi chép thử nghiệm — 6. 測試參考標準與記錄

| Dự án | Phạm vi | Mô hình đặc điểm kỹ thuật | Yêu cầu về vít xử lý nhiệt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất cả | Vít có dấu hoa thị và vít rủi ro cao và vít tạo rãnh | Bề mặt HV300-400 (xử lý làm nguội và ủ), lõi HV250-350 |
|  |  | Vít đầu mỏng dưới H0.3 |  |
| 2 | Tất cả | Vít cơ khí | Bề mặt HV350-450, phần lõi HV250-350 và lớp thấm cacbon dưới 0,08 |
|  |  | Các sản phẩm quy trình 172 (300-400) ban đầu được sản xuất theo 350 |  |
| 3 | Tất cả | ≤ vít tự khai thác M2 (ren cơ học hình tam giác không có M2). | Bề mặt HV400-500, lõi HV250-350, lớp thấm cacbon 0,04-0,15 |
|  | 001-679 001-680 | IMS / SW / FW 4 * 12 IMS / SW / FW 4 * 12 |  |
|  | 003-012 | NÓ 1.4 * 2.1 |  |
|  | 172-146 | IMS 1.4 * 1.8 |  |
| 4 | Tất cả | > Vít tự khai thác M2 (bao gồm ren cơ học hình tam giác của M2) | Bề mặt HV450-550, lõi HV250-370, lớp thấm cacbon 0,04-0,15 |
|  | Dòng 038 | 038-1006 038-1007 038-1008 038-1009 038-1010 038-1011 038-1012 038-1053 038-1119 038-1131 038-1132 038-1150 038-1151 038-1152 038-1153 038-1154 038-1155 038-1160 |  |
|  | 413 | Hoa mận PTS-3 1.7 * 6 / 1.7 * 5 |  |
|  |  | Hoa mận PTS-3 1.7 * 7.5 |  |
| 5 | 038-296 | BMS-3 3 * 6 | Bề mặt HV500-600, lõi HV250-390, lớp thấm cacbon 0,1-0,2 |
|  | 038-568 | Hoa mận chống trộm PMS-3 3 * 8 |  |
|  | 465 | Trầm cảm PMS-3 / W 3 * 8 + 8 Trầm cảm PTS-3 / W 3 * 8 + 8 | Bề mặt HV450-550, lõi HV330 trở xuống |
| 6 | 002 | TMS-3 / KW 4 * 8 | Bề mặt HV600-700, lõi HV350-450, lớp thấm cacbon 0,1-0,25 (hiện tại không xem xét gõ cửa, 15 ° không bị nứt) |
| 7 | SUS410 | Tất cả | Bề mặt HV0.3 450-550 lõi HV0.3 400-500 (Bề mặt hoàn thiện) |
| 8 | Tập 014-562 | PMS-4 4 * 8 | Bề mặt HV500-580, lõi HV320-420 |

| 项目 | 范围 | 规格型号 | 热处理螺丝要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有 | 带星号和高风险螺丝及割槽螺丝 | 表面HV300-400(调质处理)，芯部HV250-350 |
|  |  | H0.3以下薄头螺丝 |  |
| 2 | 所有 | 机械牙螺丝 | 表面HV350-450，芯部HV250-350，渗碳层0.08以下 |
|  |  | 原172（300-400）工艺产品按350生产 |  |
| 3 | 所有 | ≤M2自攻牙螺丝(不含M2的三角机械牙) | 表面HV400-500，芯部HV250-350，渗碳层0.04-0.15 |
|  | 001-679 001-680 | IMS/SW/FW 4*12 IMS/SW/FW 4*12 |  |
|  | 003-012 | ITS 1.4*2.1 |  |
|  | 172-146 | IMS 1.4*1.8 |  |
| 4 | 所有 | ＞M2自攻牙螺丝(包括M2的三角机械牙) | 表面HV450-550，芯部HV250-370，渗碳层0.04-0.15 |
|  | 038系列 | 038-1006 038-1007 038-1008 038-1009 038-1010 038-1011 038-1012 038-1053 038-1119 038-1131 038-1132 038-1150 038-1151 038-1152 038-1153 038-1154 038-1155 038-1160 |  |
|  | 413 | 梅花PTS-3 1.7*6/1.7*5 |  |
|  |  | 梅花PTS-3 1.7*7.5 |  |
| 5 | 038-296 | BMS-3 3*6 | 表面HV500-600，芯部HV250-390，渗碳层0.1-0.2 表面HV450-550,芯部HV330以下 |
|  | 038-568 | 防盗梅花PMS-3 3*8 |  |
|  | 465 | 凹点PMS-3/W 3*8+8 凹点PTS-3/W 3*8+8 |  |
| 6 | 002 | TMS-3/KW 4*8 | 表面HV600-700，芯部HV350-450，渗碳层0.1-0.25(敲击暂时不考虑，15°不断裂即可) |
| 7 | SUS410 | 所有 | 表面HV0.3 450-550 芯部HV0.3 400-500(表面光洁) |
| 8 | E014-562 | PMS-4 4*8 | 表面HV500-580，芯部HV320-420 |

6.1 Căn cứ vào loại vít hiện tại của công ty và yêu cầu của khách hàng, tham khảo tiêu chuẩn JIS B 1060:2003 (hoặc JIS B 1055:1995), yêu cầu độ cứng được thiết lập như sau: — 根據目前公司螺絲之種類與客戶需求，參考JIS B 1060:2003（或JIS B 1055:1995）標準，硬度要求設定如下：

Ghi chú: Khách hàng có mã bắt đầu bằng “E” yêu cầu kiểm tra độ cứng bề mặt tại vị trí cách đỉnh ren 0.05mm. — 注：E開頭的客戶要求表面硬度測試在牙峰0.05處。

Những trường hợp không có yêu cầu đặc biệt sẽ được quản lý theo phiếu theo dõi vật liệu của công ty. — 没有特殊要求的按照我司物料跟踪卡进行管控。

6.2 Một số vòng đệm khác được trích dẫn theo các tiêu chuẩn liên quan như sau: — 6.2 另一些華司根據相關標準摘錄如下

| Thể loại | Phạm vi | Độ cứng | Tiêu chuẩn liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| Giặt mùa xuân | 65 triệu SWRH57 SWRH62 SWRH67 SWRH72 | HRC42 ~ 50 | GB / T94.1 & JIS B 1251 |
|  | Hình dạng yên xe bằng thép | HRC44-53 | GB / T94.3 |
|  | Rửa dạng sóng | HV430-530 | DIN267 |

| 類別 | 範圍 | 硬度 | 相關標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彈簧華司 | 65Mn SWRH57 SWRH62 SWRH67 SWRH72 | HRC42~50 | GB/T94.1&JIS B 1251 |
|  | 鋼鞍形 | HRC44-53 | GB/T94.3 |
|  | 波形華司 | HV430-530 | DIN267 |

Ghi chú: — **：

- Trước khi mạ điện phải mạ lớp đồng nền 1~2μm. — 電鍍前須加銅底1~2μm。

- Sau khi mạ kẽm phải xử lý khử hydro ngay, thời gian khử hydro phải đạt 6 giờ. — 電鍍鋅後必須立即進行除氫處理，且時間需達6小時。

- Bộ phận chất lượng kiểm tra độ đàn hồi, độ dẻo và khả năng chống giòn hydro theo GB/T94.1, bề mặt không được có nứt, gỉ nổi, lõm hoặc ba via. — 品保檢測彈性、韌性及抗氫脆測試可依GB/T94.1，表面不可有裂縫、浮鏽、凹痕及毛刺。

- Vật liệu SUS304/305 hoặc 316, độ cứng ≥ HRC34. — 材質SUS304/305或316，硬度HRC34Min。

- Nếu khách hàng có yêu cầu, cần ghi rõ yêu cầu đó trong quy cách sản xuất. — 若有客戶要求，需在製作規格上註明客戶要求字樣。

| Thể loại | Phạm vi | Độ cứng | Tiêu chuẩn liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| Vòng đệm răng | 65 triệu | HRC42 ~ 50 | GB / T94.2 |
|  | S50C S55C S60C S65C S70C | HRC40-50 | JIS B 1251 |
| **: - Trước khi mạ điện, đáy đồng phải được thêm 1 ~ 2μm 2. Sau khi mạ điện, việc loại bỏ hydro phải được thực hiện ngay lập tức và loại bỏ hydro phải đạt 6 giờ. 3. Kiểm tra đảm bảo chất lượng tính linh hoạt, độ dẻo dai và khả năng chống giòn hydro có thể được kiểm tra theo GB / T94.2 và không được có vết nứt hoặc gờ rỉ sét trên bề mặt. 4. Nếu có yêu cầu của khách hàng, hãy cho biết yêu cầu của khách hàng về thông số kỹ thuật sản xuất. |  |  |  |

| 類別 | 範圍 | 硬度 | 相關標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 齒型華司 | 65Mn | HRC42~50 | GB/T94.2 |
|  | S50C S55C S60C S65C S70C | HRC40-50 | JIS B 1251 |
| **： 1.電鍍前須加銅底1~2μm 2. 電鍍鋅后,必須立即逕行除氫處理，除氫必須達到6小時。 3.品保檢測彈性,韌性及抗氫脆測試可按GB/T94.2,表面不可有裂縫,浮鏽毛刺。 4.若有客戶要求,在製作規格上註明客戶要求字樣。 |  |  |  |

6.3 Các tiêu chuẩn liên quan đến loại chốt gài được trích dẫn như sau: — 6.3 卡扣類相關標準摘錄如下：

| Thể loại | Phạm vi | Độ cứng | Tiêu chuẩn liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| E-RING, C-RING, STW, v.v. | 65 triệu C60 C67 C75 | HRC47 ~ 54 | GB / T959.1 & DIN50 150 |
|  | SK7 SK5 | HRC44-52 | JIS B 2805 |
|  | SUS304 | HV150-190 |  |
|  | SUS301 | HV360-400 |  |

| 類別 | 範圍 | 硬度 | 相關標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-RING,C-RING,STW等 | 65Mn C60 C67 C75 | HRC47~54 | GB/T959.1&DIN50 150 |
|  | SK7 SK5 | HRC44-52 | JIS B 2805 |
|  | SUS304 | HV150-190 |  |
|  | SUS301 | HV360-400 |  |

Ghi chú: — **：

- Sau khi mạ kẽm phải tiến hành khử hydro ngay lập tức. — 電鍍鋅後，必須立即進行除氫處理。

- Bộ phận chất lượng kiểm tra độ đàn hồi, độ dẻo và khả năng chống giòn hydro theo GB/T959.1 hoặc DIN50103, bề mặt không được có nứt, gỉ nổi và ba via. — 品保檢測彈性、韌性及抗氫脆測試可按GB/T959.1或DIN50103，表面不可有裂縫、浮鏽及毛刺。

- Nếu có yêu cầu từ khách hàng, cần ghi rõ trong quy cách sản xuất. — 若有客戶要求，需在製作規格上註明客戶要求字樣。

6.4 Ghi chép: — 6.4 記錄：

MF058 Phiếu ghi chép kiểm tra độ cứng — MF058 硬度測試記錄

MF072 Báo cáo kiểm tra độ cứng — MF072 硬度測試報告