1. Nội dung / 內容
1.1 Vận hành / 操作
1.2 Bảo dưỡng / 保養
1.3 Hiệu chuẩn / 校正

2. Phạm vi áp dụng / 適用範圍

- Áp dụng cho phòng thí nghiệm kỹ thuật và bộ phận kiểm soát chất lượng của công ty.

- 本公司品保課工程實驗室使用。

3. Tiêu chuẩn tham khảo / 參考標準

- Hướng dẫn sử dụng cân sàn.

- 架盤天平使用說明書

4. Vận hành / 操作

4.1 Lau sạch đĩa cân và đặt lên khung cân.
4.1 將天平托盤擦拭乾淨，放於天平托架上。

4.2 Quan sát kim cân có về vị trí số 0 hay không. Nếu chưa về 0, vặn núm vi chỉnh để kim cân về 0.
4.2 觀察天平指針是否歸零，若沒有歸零，可調節微調旋鈕使天平指針歸零。

4.3 Khi cân, có thể sử dụng quả cân chuẩn hoặc đếm số lượng ốc vít để làm quả cân thay thế cho việc cân và đóng gói.
4.3 稱量時可選用標準碼或將螺絲數好後作為代用砝碼進行稱量和包裝。

5. Bảo dưỡng / 保養

5.1 Cân cần được nhấc nhẹ, đặt nhẹ, và luôn đặt trên mặt bàn phẳng.
5.1 天平須輕拿、輕放、并安置於平坦的桌面上。

5.2 Trọng lượng cân không vượt quá tải trọng tối đa của cân.
5.2 稱量物體的重量不超過天平最大載荷。

5.3 Kim cân cần được bảo vệ cẩn thận, tránh uốn cong hoặc xoay vặn, để không ảnh hưởng đến độ chính xác.
5.3 天平指針須小心保護，不得彎曲、旋轉，以免影響稱重精度。

5.4 Sau khi sử dụng, nếu cân bị dính dầu mỡ, dùng vải mềm lau nhẹ nhàng.
5.4 使用後，若天平有油污應用抹布輕輕擦淨。

6. Hiệu chuẩn / 校正

- Thực hiện theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn cân sàn, sử dụng quả cân chuẩn để kiểm tra độ chính xác.

- 依照天平使用說明書進行校正，使用標準砝碼檢查精度。

6. Hiệu chuẩn / 校正

6.1 Môi trường hiệu chuẩn: Nhiệt độ 23 ± 3 °C; Độ ẩm ≥ 68 %
6.1 校正環境溫度：23±3℃；濕度68%以上

6.2 Chu kỳ hiệu chuẩn: 1 năm
6.2 校正周期：一年

6.3 Phương pháp hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn nội bộ; Kết quả hiệu chuẩn phải có báo cáo đi kèm
6.3 校正方式：內校；校正結果需附校正報告

6.4 Mức cho phép khi hiệu chuẩn / 校正允許水準：

- 6.4.1 Độ chính xác 1 g, sai số cho phép 1 g
6.4.1 精度為1g，允收误差為1g

- 6.4.2 Độ chính xác 0.5 g, sai số cho phép 0.5 g
6.4.2 精度為0.5g，允收誤差為0.5g

- 6.4.3 Độ chính xác 500 mg, sai số cho phép 500 mg
6.4.3 精度為500mg，允收誤差為500mg

6.5 Hồ sơ / 記錄:

- MF051: Biểu mẫu ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo lường
MF051 量測設備校正記錄表

- MF050: Bảng tổng quan thiết bị đo lường
MF050 量測設備總覽表