1. Nội dung / 內容
1.1 Vận hành / 操作
1.2 Đo lường / 測量
1.3 Bảo dưỡng / 保養
1.4 Hiệu chuẩn / 校正

2. Dụng cụ đo / 量具

- Mitutoyo phân li-ca cơ bản 0~25 mm, độ chính xác 0.01 mm

- Mitutoyo phân li-ca số hiển thị (Digital Caliper) 0~25 mm, độ chính xác 0.001 mm

- Mitutoyo普通分釐卡 0~25mm 精度0.01mm

- Mitutoyo數顯分釐卡 0~25mm 精度0.001mm

3. Phạm vi áp dụng / 適用範圍
Áp dụng cho bộ phận kỹ thuật và phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng của công ty.
本公司品保課工程實驗室使用。

4. Tiêu chuẩn tham chiếu / 參考標準
Hướng dẫn sử dụng phân li-ca Mitutoyo
mitutoyo分釐卡使用說明書

5. Vận hành / 操作

5.1 Cấu tạo cơ bản / 基本結構
Phân li-ca gồm: khung thước, đế đo, ống thị kính, trục chính, chốt cố định, ống ngoài, cơ cấu cờ lê/răng cưa…
分釐卡由卡架、測量砧座、視筒、主軸螺杆、固定卡鎖、外套筒、棘輪停止器等部分組成。

5.2 Cân chỉnh zero / 歸零
Trước khi sử dụng, phải đảm bảo thước đã về 0.

5.2.1 Lau sạch đế đo, xoay trục chính để bề mặt đo tiếp xúc với đế đo.
5.2.1 將分釐卡砧座擦拭乾淨，旋轉主軸螺杆，使主軸測量面與砧座接觸。

5.2.2 Kiểm tra xem điểm 0 trên ống trong và ống ngoài có trùng nhau không.
5.2.2 檢視內外套筒0點是否重合。

5.2.3 Nếu chưa trùng và sai số ≤ 0.01 mm, khóa trục chính, dùng cờ lê chuyên dụng điều chỉnh ống trong sao cho điểm 0 trùng với vạch chuẩn.
5.2.3 若未重合且誤差≤0.01mm，將主軸鎖緊，再以專用勾頭扳手調整內套筒，使0點與標線對齊。

5.2.4 Nếu chưa trùng và sai số > 0.01 mm, khóa trục chính, dùng cờ lê nới cơ cấu cờ lê/răng cưa, điều chỉnh ống ngoài sao cho điểm 0 trùng với vạch chuẩn, sau đó khóa lại cơ cấu cờ lê/răng cưa.
5.2.4 若未重合且誤差>0.01mm，將主軸鎖緊，使用勾頭扳手放松棘輪停止器，調整外套筒，使0點與標線對齊，再鎖緊棘輪停止器。

5.2.5 Với phân li-ca số hiển thị, đưa trục chính tiếp xúc với đế đo, quan sát màn hình hiển thị có hiện “0.000” và điểm 0 trên ống trong ngoài có trùng nhau không.
5.2.5 數顯分釐卡主軸螺桿與測量砧座接觸，觀察顯示屏是否顯示0.000，內外套筒0點是否對齊。

5.2.6 Nếu giá trị trên màn hình không phải 0.000, nhấn phím ORIGIN để cân lại. Khi màn hình nhấp nháy chữ “P”, nghĩa là tín hiệu số đã khóa, cần nhấn ORIGIN lần nữa.
5.2.6 若顯示屏數值不為0.000，則按下ORIGIN鍵進行歸零。當顯示屏閃爍“P”時，表示數字信號已鎖定，還須再按一次ORIGIN鍵。

5.2.7 Nếu điểm 0 trên ống trong ngoài chưa trùng, thực hiện cân lại theo các bước 5.2.1 ~ 5.2.4.
5.2.7 若內外套筒“0”刻線未對齊，參照5.2.1~5.2.4的操作進行歸零。

5.3 Áp lực đo / 壓力控制
Khi đo, phân li-ca cần duy trì một áp lực nhất định. Khi đế đo tiếp xúc với chi tiết, trục đo không được tiến quá mức, làm cơ cấu cờ lê/răng cưa trượt. Lực trượt này chính là lực của lò xo bên trong cờ lê/răng cưa, tương đương với áp lực đo. Thường thì cơ cấu cờ lê/răng cưa trượt tạo ra 3~5 tiếng “cạch” là đủ.
測量時，分釐卡需要維持一定的壓力。當砧座與工件接觸時，測量軸不能前進，造成棘輪停止器打滑，此打滑力即棘輪停止器內彈簧的力量，也就是測量壓力，一般應使棘輪停止器打滑響3~5聲，即可維持一定的壓力。

5.4 Tránh va chạm / 避免碰撞
Khi sử dụng, phân li-ca phải tránh va chạm, rơi, ma sát mạnh để không làm giảm độ chính xác.
分釐卡在使用時應當避免不當之碰撞、掉落、磨擦，以免降低精度。

5.5 Chống nước và dầu / 防水防油
Phân li-ca số hiển thị là dụng cụ cảm ứng điện tử, tránh để nước, dầu thấm vào.
數顯分釐卡為電子感應量具，應當避免水、油的浸入。

5.6 Vệ sinh trước khi sử dụng / 使用前清潔
Trước khi sử dụng, lau sạch bề mặt (đặc biệt là đế đo), xác nhận thước đã về zero. Nếu không thể về zero, gửi lại phòng thí nghiệm để kiểm tra hiệu chuẩn trước khi dùng.
分釐卡在使用之前將表面（尤其是砧座）以細布擦拭干淨，並確定規零，如無法規零則立即送回實驗室，經校檢後方可使用。

5.7 Tránh chạm trực tiếp / 避免直接接觸
Không dùng tay chạm vào bề mặt đo, cầm nắm cẩn thận để tránh rơi, va chạm làm ảnh hưởng độ chính xác.
勿以手指接觸量具測量面，並小心握持避免摔落、碰撞，以免影響精度。

5.8 Xử lý dụng cụ hỏng / 不良狀況處理
Nếu phân li-ca có dấu hiệu hỏng, gỉ sét hoặc sai số, người sử dụng phải báo cho trưởng nhóm. Gửi dụng cụ về phòng thí nghiệm kiểm định. Nếu không thể sửa hoặc hiệu chuẩn, thực hiện quy trình giám sát và kiểm soát dụng cụ đo lường để đề xuất thanh lý.
分釐卡有不良狀況（如銹蝕、故障或精度不準），使用人應報告組長，並將不良分釐卡交由品保課工程實驗室鑒定，如無法修整或校正，則按<<監視和測量裝置控制程序>>由品保課提出報廢申請。

6. Đo lường / 測量

6.1 Trước khi đo, đảm bảo phân li-ca đã về zero.
測量之前確定分釐卡規零。

6.2 Bề mặt chi tiết cần đo phải được làm sạch dầu mỡ, phoi, mép sắc để không ảnh hưởng độ chính xác hoặc làm xước bề mặt đo.
待測工件表面有油污、切屑毛邊必須先行清除處理，以免影響精度和刮傷器具接觸面。

6.3 Áp lực đo vừa phải, chi tiết không bị lỏng (hoặc cơ cấu cờ lê/răng cưa phát ra 3~5 tiếng “cạch”).
測量壓力要適中，以被測工件不會松動為主（或棘輪停止器響3~5聲即可）。

6.4 Khi đo, tính cả sai số. Ví dụ: thước 0~25 mm, sai số +0.01 mm → giá trị đo thực tế = giá trị đọc – 0.01 mm. Sai số được xác định bằng chuẩn khối.
測量時，應將誤差值計入，例如：0~25mm，誤差值為+0.01mm，故於0~25mm之量測值須再減去0.01mm才為測量件實際值，此誤差值由塊規校正而確定。

7. Bảo dưỡng / 保養

7.1 Trước khi sử dụng hằng ngày, kiểm tra zero, vệ sinh, khe hở và trục quay.
每日使用前都要對分釐卡的歸零、干淨程度、縫隙及轉動情況進行保養。

7.2 Sau khi sử dụng, tách đế đo và trục chính, lau sạch bằng vải cotton, cất vào hộp bảo quản.
分釐卡使用後應立即將之砧座與主軸分開，並且以棉布擦拭干淨，保存於保管盒中。

7.3 Tránh ánh nắng trực tiếp, duy trì nhiệt độ phòng ổn định.
分釐卡的放置應避免陽光直射，並注意室溫不可變化過大。

7.4 Đặt thước ở nơi bằng phẳng, không rung, tránh đặt chung với máy móc rung lắc.
分釐卡應放在平穩無振動的地方，嚴禁讓分釐卡與機台等振動性物品放在一起共同振動，以影響其精准度。

7.5 Nếu bề mặt thước bị gỉ hoặc bẩn, xử lý ngay.
分釐卡表面出現銹蝕或不潔，應立即處理。

7.6 Phân li-ca số hiển thị, nếu không sử dụng trong thời gian dài, tháo bộ điện tử ra.
數顯分釐卡若較長時間不使用時，應當取下電子部件。

7.7 – Bảo quản ngắn hạn / 短期保存

Nếu phân li-ca không sử dụng trong thời gian ngắn, nên bôi một lớp dầu chống rỉ nhẹ lên bề mặt và cất vào hộp bảo quản.
分釐卡如短期內不使用，應於表面涂以輕質防銹油，並存放於保管盒中。

7.8 – Hiện tượng bất thường / 顯示異常

Khi màn hình số bị mờ, nhấp nháy hoặc hiển thị không ổn định, cần thay thế bộ điện tử.
當顯示屏數字出現模糊不清或者閃爍跳動時，應當更換電子部件。

8. Hiệu chuẩn / 校正

8.1 Môi trường hiệu chuẩn / 校驗環境
Nhiệt độ: 23 ± 3 °C, độ ẩm ≤ 68 %.
校驗環境溫度: 23±3°C, 濕度68%以下。

8.2 Tiêu chuẩn kiểm tra / 檢驗標準
Sử dụng chuẩn khối hạng 3 hoặc cao hơn.
檢驗標準: 三等或三等以上塊規。

8.3 Chu kỳ hiệu chuẩn / 校正周期
6 tháng một lần.
校正周期: 半年。

8.4 Phương pháp hiệu chuẩn / 校正方式
Hiệu chuẩn nội bộ (internal calibration).
校正方式: 內校。

8.5 Kiểm tra ngoại quan / 外觀檢查

- Kiểm tra bề mặt có bị bong tróc hoặc gỉ sét không.
檢查外觀是否脫落或生銹。

- Khi xoay vít, toàn bộ hành trình có trơn tru không.
螺杆轉動時，整個行程是否皆很平滑順暢。

- Khi xoay ống trong ngoài, có hiện tượng lắc hoặc lệch tâm không.
內外套筒旋轉時是否有搖擺或偏心現象。

- Đế đo có bị va chạm, mẻ hay hư hỏng không.
套筒砧座是否有撞損缺陷產生。

- Cơ cấu cờ lê/răng cưa có hoạt động bình thường không.
棘輪動作是否正常。

- Khoảng hở giữa ống thị kính và ống ngoài có thay đổi khi quay không.
視筒與套筒之間隙在轉動時是否有變化。

8.6 Kiểm tra độ chính xác / 精度檢查

8.6.1 Kiểm tra sai số / 精度誤差檢查
Đặt chuẩn khối lên phân li-ca và kẹp chặt. Lực kẹp: cơ cấu cờ lê/răng cưa trượt 3~5 tiếng “cạch”.
精度誤差檢查: 將塊規置於分釐卡上並夾持住，其測定力原則上以棘輪停止器響3~5聲為準。

Sai số = Giá trị đọc trên phân li-ca – Kích thước chuẩn khối
精度誤差 = 分釐卡尺寸讀值 - 塊規尺寸

8.6.2 Phạm vi kiểm tra / 檢驗範圍
Kiểm tra ở các vị trí 5 mm, 15 mm và 25 mm. Mỗi điểm đo 3 lần, lấy trung bình số học.
分別查證5mm、15mm及25mm處的誤差值，每個查證點取3次量測值的算數平均值。

8.6.3 Mức sai số cho phép / 誤差允許水準
Sai số tối đa cho phép tại mọi vị trí ≤ ±0.01 mm.
各部位校正允許水準為±0.01mm以 內。

8.7 Ghi chép / 記錄

- MF051 – Phiếu ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo

- MF050 – Bảng tổng quan thiết bị đo
MF051 – 量測設備校正記錄表
MF050 – 量測設備總覽表

附圖 / Hình minh họa