1. Nội dung (内容)

1.1 Thao tác (操作)

1.2 Bảo trì (保养)

1.3 Hiệu chuẩn (校正)

2. Thiết bị (设备)

Máy đo lực Moment HIOS HP-100 (Nhật Bản)

日本 HIOS HP-100 型力矩调整仪

3. Thông số kỹ thuật (技术参数)

- Phạm vi đo (测定范围): $1.5 \sim 100.0 \text{ kgf.cm}$ | $0.15 \sim 10.00 \text{ N.m}$ | $1.5 \sim 90.0 \text{ LBF.in}$

- Độ chính xác (精度): Trong khoảng $\pm 0.5\%$ (±0.5% 以内)

- Tần số (频率): $600 \text{ Hz}$

- Nguồn điện (电源): DC 6V (直接 6V)

- Thời gian sạc (充电时间): Dưới 8 giờ (8 小时以内)

- Thời gian làm việc liên tục (满充电可持续工作时间): 30 giờ (30 小时)

- Tuổi thọ pin (使用寿命): Có thể sạc 300 lần (可充电 300 次)

- Kích thước (尺寸): $123 \times 230 \times 65 \text{ mm}$

- Trọng lượng (重量): $1.8 \text{ kg}$

4. Phạm vi áp dụng (适用范围)

Sử dụng cho các công việc tại phòng thí nghiệm kỹ thuật thuộc bộ phận Quản lý Chất lượng (QA/QC) của công ty.

本公司品保课工程实验室的工作。

5. Thao tác (操作)

5.1 Thiết bị đo lực moment phù hợp để điều chỉnh lực xoắn của tua vít điện.

(力矩调整仪适用于电动起子旋转力矩调整。)

5.2 Theo đường kính của tua vít điện, chọn đầu chuyển đổi (khớp nối) có cùng đường kính.

(根据电动起子的口径选择相同口径的旋转扭柄。)

5.3 Lựa chọn lò xo xoắn phù hợp dựa trên đối tượng cần kiểm tra.

(根据所需测试的对象选择合适的转矩弹簧。)

5.4 Lắp các phụ kiện đi kèm vào bộ gá cố định của máy đo, sau đó lắp đầu chuyển đổi vào phụ kiện đó.

(将组合附属品卡在调整仪固定夹具上，并将旋转扭柄卡在组合附属品上。)

5.5 Bật công tắc nguồn, chọn phạm vi đo, và nhấn phím "Reset" để màn hình hiển thị giá trị "0".

(打开电源开关，选择力矩调整范围，并按“复位”键，使调整仪显示屏显示“0”。)

5.6 Điều chỉnh hướng xoay của tua vít điện để tiến hành đo lực xoắn.

(调整电动起子力矩旋转方向，即可测定电动起子的旋转力矩。)

5.7 Sau khi nhấn phím "Reset" nếu thiết bị không thể về không, hãy gạt phím "Mode" sang vị trí "TRACK", sau đó điều chỉnh núm vặn "Zero" để thực hiện thao tác về không.

(按“复位”键后，如调整仪无法归零时，将“测定转换”键拨致“TRACK”位置，然后调节“归零”旋钮进行归零操作。)

6. Bảo trì (保养)

6.1 Máy đo lực là thiết bị cảm biến điện tử chính xác, cần tránh va chạm và rung lắc mạnh.

(力矩调整仪为精密电子传感仪器，应避免碰撞，剧烈震荡。)

6.2 Thiết bị cần tránh xa hơi nước, vết dầu mỡ và từ trường mạnh.

(力矩调整仪应当避开水汽、油污、强磁场。)

6.3 Sau khi kiểm tra xong, dùng khăn mềm lau sạch các bộ phận tiếp xúc với mồ hôi hoặc dầu mỡ để giữ bề mặt sạch sẽ.

(测试完毕后，应用柔软抹布将接触过汗渍、油渍的部位擦拭干净，保持其表面清洁。)

6.4 Khi đo cần ước lượng sơ bộ lực xoắn của tua vít điện để đảm bảo lực không vượt quá giá trị đo tối đa của máy.

(测试时要大致估计电动起子的旋转力矩，以确定其力矩不会超过力矩调整仪的最大测量值时，方可进行测量操作。)

6.5 Tải trọng an toàn của máy đo lực không vượt quá 20% phạm vi đo của nó.

(力矩调整仪的安全负荷为不超过其量程的 20%。)

7. Hiệu chuẩn (校正) 7.1 Điều kiện môi trường hiệu chuẩn: Nhiệt độ 19°C, Độ ẩm dưới 54%. (校正环境温度 19°C 湿度 54%以下) 7.2 Chu kỳ hiệu chuẩn: 1 năm. (校正周期: 1年) 7.3 Phương thức hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn bên ngoài, do Viện Nghiên cứu Thử nghiệm và Đo lường Thượng Hải thực hiện, kết quả hiệu chuẩn kèm theo báo cáo hiệu chuẩn. (校正方式: 外校，由上海市计量测试研究院实施，其校正结果附校正报告。)

8. Hồ sơ ghi chép (记录) MF 050 Danh mục tổng quát thiết bị đo lường (MF 050 量测设备总览表) MF 051 Phiếu ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo lường (MF 051 量测设备矫正记录表)

Hình ảnh đính kèm (附图):