- Nội dung: / 內容：
1.1 Thao tác / 操作
1.2 Bảo dưỡng / 保養
1.3 Hiệu chuẩn / 校正

- Thiết bị: Máy điều chỉnh lực mô-men HIOS HP-100 của Nhật Bản.
設備：日本 HIOS HP-100型力矩調整儀

- Thông số kỹ thuật: / 技術參數：

Phạm vi đo: 1.5~100.0 kgf.cm / 0.15~10.00 N.m / 1.5~90.0 LBF.in
測定範圍：1.5~100.0kgf.cm 0.15~10.00N.m 1.5~90.0LBF.in
Độ chính xác: trong ±0.5% / 精度：±0.5%以內
Tần số: 600HZ / 頻率：600HZ
Nguồn điện: DC 6V / 電源：直流6V
Thời gian sạc: trong vòng 8 giờ / 充電時間：8小時以內
Thời gian làm việc liên tục sau khi sạc đầy: 30 giờ / 滿充電可持續工作時間：30小時
Tuổi thọ sử dụng: có thể sạc 300 lần / 使用壽命：可充電300次
Kích thước: 123×230×65 mm / 尺寸：123×230×65mm
Trọng lượng: 1.8 kg / 重量：1.8kg

- Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho công việc của phòng thí nghiệm kỹ thuật thuộc bộ phận đảm bảo chất lượng của công ty.
適用範圍：本公司品保課工程實驗室的工作。

- Thao tác: / 操作：
5.1. Máy điều chỉnh lực mô-men dùng để điều chỉnh lực xoắn của tua vít điện.
力矩調整儀適用於電動起子旋轉力矩調整。
5.2. Chọn tay xoay mô-men có cùng kích thước theo đường kính đầu tua vít điện.
根據電動起子的口徑選擇相同口徑的旋轉扭柄。
5.3. Chọn lò xo mô-men phù hợp theo đối tượng cần kiểm tra.
根據所需測試的對象選擇合適的轉矩彈簧。
5.4. Lắp phụ kiện tổ hợp vào kẹp cố định của máy điều chỉnh và gắn tay xoay mô-men vào phụ kiện tổ hợp.
將組合附屬品卡在調整儀固定夾具上，並將旋轉扭柄卡在組合附屬品上。
5.5. Bật công tắc nguồn, chọn phạm vi điều chỉnh mô-men và nhấn nút “Reset” để màn hình hiển thị “0”.
打開電源開關，選擇力矩調整範圍，並按「復位」鍵，使調整儀顯示屏顯示「0」。
5.6. Điều chỉnh hướng xoay mô-men của tua vít điện để tiến hành đo lực xoắn của tua vít điện.
調整電動起子力矩旋轉方向，即可測定電動起子的旋轉力矩。
5.7. Sau khi nhấn nút “Reset”, nếu máy không thể trở về 0, chuyển nút “Chuyển đổi đo” sang vị trí “TRACK”, sau đó điều chỉnh nút “Zero” để thực hiện thao tác về 0.
按「復位」鍵後，如調整儀無法歸零時，將「測定轉換」鍵撥至「TRACK」位置，然後調節「歸零」旋鈕進行歸零操作。

- Bảo dưỡng: / 保養：
6.1 Máy điều chỉnh lực mô-men là thiết bị cảm biến điện tử chính xác, cần tránh va chạm và rung động mạnh.
力矩調整儀為精密電子傳感儀器，應避免碰撞、劇烈震動。
6.2 Cần tránh hơi nước, dầu bẩn và từ trường mạnh.
力矩調整儀應當避開水汽、油污、強磁場。
6.3 Sau khi kiểm tra xong, dùng khăn mềm lau sạch các vị trí đã tiếp xúc với mồ hôi hoặc dầu để giữ bề mặt sạch sẽ.
測試完畢後，應用柔軟抹布將接觸過汗漬、油漬的部位擦拭乾淨，保持其表面清潔。
6.4 Khi kiểm tra cần ước lượng sơ bộ lực xoắn của tua vít điện để đảm bảo không vượt quá giá trị đo tối đa của máy trước khi tiến hành đo.
測試時要大致估計電動起子的旋轉力矩，以確定其力矩不會超過力矩調整儀的最大測量值時，方可進行測量操作。
6.5 Tải trọng an toàn của máy điều chỉnh lực mô-men không được vượt quá 20% phạm vi đo.
力矩調整儀的安全負荷為不超過其量程的20%。

- Hiệu chuẩn: / 校正：
7.1 Nhiệt độ môi trường hiệu chuẩn: 19°C, độ ẩm dưới 54%.
校正環境溫度：19°C 濕度：54%以下
7.2 Chu kỳ hiệu chuẩn: 1 năm.
校正周期：1年
7.3 Phương thức hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn bên ngoài, do Viện Nghiên cứu Đo lường và Kiểm định Thượng Hải thực hiện, kết quả hiệu chuẩn kèm theo báo cáo hiệu chuẩn.
校正方式：外校，由上海市計量測試研究院實施，其校正結果附校正報告。

- Hồ sơ: / 記錄：
MF 050 Bảng tổng hợp thiết bị đo lường / 量測設備總覽表
MF 051 Biểu ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo lường / 量測設備矯正記錄表

Hình minh họa:
附圖：