1. Nội dung (內容)

- 1.1 Thao tác (操作)

- 1.2 Đo lường (測量)

- 1.3 Bảo dưỡng (保養)

- 1.4 Hiệu chuẩn (校正)

2. Thiết bị đo (量具)

- Panme cơ Mitutoyo: 0~25mm, độ chính xác 0.01mm. (Mitutoyo 普通扁卡 0~25mm 精度 0.01mm)

- Panme điện tử Mitutoyo: 0~25mm, độ chính xác 0.001mm. (Mitutoyo 數顯扁卡 0~25mm 精度 0.001mm)

3. Phạm vi áp dụng (適用範圍)

Áp dụng cho các công việc tại Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật, Bộ phận Quản lý Chất lượng (QA) của công ty. (本公司品保課工程實驗室的工作。)

4. Tiêu chuẩn tham khảo (參考標準)

Sách hướng dẫn sử dụng panme đo bản hẹp của Mitutoyo. (Mitutoyo 扁卡使用說明書。)

5. Thao tác (操作)

5.1 Cấu tạo cơ bản (基本結構)

Panme đo bản hẹp bao gồm các bộ phận: khung panme, đầu đo tĩnh (đe), ống lót, trục đo (vít), chốt khóa cố định, ống xoay, bộ phận dừng bánh cóc (ratchet stop), v.v. (扁卡由卡架、測量砧座、視筒、主軸螺杆、固定卡鎖、外套筒、棘輪停止器等部分組成。)

5.2 Hiệu chỉnh về điểm không - Zero (歸零)

Trước khi sử dụng, nhất định phải xác nhận panme đã được đưa về điểm không. (在使用之前必須確定分釐卡歸零。)

- 5.2.1 Lau sạch đầu đo tĩnh (đe) của panme, xoay trục đo để mặt đo của trục tiếp xúc với đầu đo tĩnh. (將扁卡砧座擦拭干淨,旋轉主軸螺杆,使主軸測量面輿砧座接觸。)

- 5.2.2 Kiểm tra xem điểm 0 trên ống xoay và vạch chuẩn trên ống lót có trùng nhau không. (檢視內外套筒0點輿標線是否重合。)

- 5.2.3 Nếu không trùng khớp và sai số trong khoảng 0.01mm, hãy khóa chặt trục đo, sau đó dùng móc vặn chuyên dụng để điều chỉnh ống lót sao cho điểm 0 trùng với vạch chuẩn. (若未重合并且誤差在0.01mm以內者,將主軸鎖緊,再以專用的勾頭扳手調整內套筒,使0點輿標線對齊。)

- 5.2.4 Nếu không trùng khớp và sai số lớn hơn 0.01mm, hãy khóa chặt trục đo, dùng móc vặn nới lỏng bộ phận dừng bánh cóc, điều chỉnh ống xoay cho điểm 0 trùng với vạch chuẩn, sau đó siết chặt lại bộ phận dừng bánh cóc. (若未重合并且誤差在0.01mm以上者,將主軸鎖緊,使用勾頭扳手放松棘輪停止器,調整外套筒,使0點輿標線對齊,再鎖緊棘輪停止器。)

- 5.2.5 Đối với panme điện tử: Cho trục đo tiếp xúc với đầu đo tĩnh, quan sát màn hình hiển thị có phải là 0.000 không, đồng thời kiểm tra điểm 0 trên ống lót và ống xoay có khớp nhau không. (數顯扁卡主軸螺桿與測量砧座接觸，觀察顯示屏是否顯示0.000，內外套筒0點是否對齊。)

- 5.2.6 Nếu màn hình không hiển thị 0.000, nhấn phím ORIGIN để về không. Khi màn hình xuất hiện chữ “P” nhấp nháy, biểu thị tín hiệu kỹ thuật số đã được khóa, lúc này cần nhấn phím ORIGIN thêm một lần nữa. (若顯示屏數值不為0.000，則按下ORIGIN鍵進行歸零.當顯示屏出閃爍”P”時，表示數字信號以鎖定，還須再按一次ORIGIN鍵。)

5. Thao tác (Tiếp theo) / 操作 (續)

- 5.2.7 Nếu vạch chia "0" trên ống lót và ống xoay không khớp nhau, hãy tham khảo các bước từ 5.2.1 đến 5.2.4 để tiến hành hiệu chuẩn về không. (若內外套筒”0”刻線未對齊，參照5.2.1~5.2.4的操作進行歸零.)

- 5.3 Kiểm soát lực nhấn (壓力控制): Khi đo, panme cần duy trì một lực nhấn ổn định. Khi đầu đo tiếp xúc với vật đo, trục đo không được tiến thêm mà phải làm cho bộ phận dừng bánh cóc trượt đi. Lực trượt này chính là lực lò xo bên trong bộ phận dừng bánh cóc, cũng chính là áp lực đo. Thông thường, nên để bộ phận dừng bánh cóc trượt và phát ra tiếng "tách" từ 3 đến 5 lần để duy trì lực nhấn ổn định. (在測量時, 扁卡需要維持一定的壓力. 當砧座輿工件接觸時測量軸不能前進, 造成棘輪停止器打滑, 此打滑力即棘輪停止器內彈簧的力量, 也就是測量壓力, 一般應使棘輪停止器打滑響3~5聲, 即可維持一定的壓力.)

- 5.4 Trong quá trình sử dụng, cần tránh va chạm, rơi rớt hoặc ma sát không đáng có để tránh làm giảm độ chính xác của panme. (扁卡在使用時應當避免不當之碰撞、掉落、磨擦以免降低精度.)

- 5.5 Panme điện tử là thiết bị cảm ứng điện tử, cần tránh để nước hoặc dầu xâm nhập vào bên trong. (數顯扁卡為電子感應量具，應當避免水、油的浸入.)

- 5.6 Trước khi sử dụng, phải dùng vải mềm lau sạch bề mặt panme (đặc biệt là các đầu đo) và xác nhận đã về điểm không. Nếu không thể hiệu chỉnh về không, phải gửi ngay về phòng thí nghiệm để kiểm tra và hiệu chuẩn lại trước khi sử dụng. (扁卡在使用之前將表面(尤其是砧座)以細布擦拭干淨, 并確定規零, 如無法規零則立即送回實驗室, 經校檢后方可使用.)

- 5.7 Không dùng ngón tay tiếp xúc trực tiếp với bề mặt đo của thiết bị. Cầm nắm cẩn thận để tránh rơi rớt, va chạm làm ảnh hưởng đến độ chính xác. (勿以手指接觸量具測量面, 并小心握持避免摔落、碰撞, 以免影響精度.)

- 5.8 Nếu panme có tình trạng bất thường (như rỉ sét, hỏng hóc hoặc mất độ chính xác), người sử dụng phải báo cáo với tổ trưởng và bàn giao thiết bị lỗi cho Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật thuộc bộ phận QA để giám định. Nếu không thể sửa chữa hoặc hiệu chuẩn, sẽ tiến hành thủ tục thanh lý theo "Quy trình kiểm soát thiết bị giám sát và đo lường". (扁卡有不良狀況(如銹蝕、故障或精度不準), 使用人應報告組長, 并將不良卡交由品保課工程實驗室鑒定, 如無法修整或校正, 則按<<監視和測量裝置控制程序>>由品保課提出報廢申請.)

6. Đo lường (測量)

- 6.1 Trước khi đo phải xác nhận panme đã được hiệu chuẩn về điểm không. (測量之前確定扁卡規零.)

- 6.2 Các vết dầu mỡ, mạt cắt hoặc bavia trên bề mặt vật đúc cần đo phải được làm sạch trước để tránh ảnh hưởng đến độ chính xác và làm trầy xước bề mặt tiếp xúc của thiết bị. (待測工件表面有油污, 切屑毛邊必須先行清除處理, 以免影響精度和刮傷器具接觸面.)

- 6.3 Lực nhấn khi đo phải vừa phải, đảm bảo vật đo không bị lỏng lẻo (hoặc bộ phận dừng bánh cóc kêu từ 3 đến 5 tiếng là được). (測量壓力要適中, 以被測工件不會松動為主(或棘輪停止器響3~5聲即可).)

- 6.4 Khi đo cần tính cả giá trị sai số vào kết quả. Ví dụ: Panme 0~25mm có sai số là +0.01mm, thì giá trị đo được phải trừ đi 0.01mm mới ra giá trị thực tế của vật đo. Giá trị sai số này được xác định thông qua việc hiệu chuẩn bằng căn mẫu (gauge block). (測量時, 應將誤差值計入, 例如: 0~25mm, 誤差值為+0.01mm, 故于0~25mm之量測值須再減去0.01mm才為測量件實際值, 此誤差值由塊規校正而確定.)

7. Bảo dưỡng (保養)

- 7.1 Mỗi ngày trước khi sử dụng đều phải bảo dưỡng về điểm không, độ sạch sẽ, khe hở và tình trạng chuyển động của panme. (每日使用前都要對扁卡的歸零、干淨程度、縫隙及轉動情況進行保養.)

- 7.2 Sau khi sử dụng, phải tách rời đầu đo tĩnh và trục đo, dùng vải cotton lau sạch và bảo quản trong hộp đựng. (扁卡于使用后應立即將之砧座輿主軸分開, 并且以棉布擦拭干淨, 保存于保管盒中.)

- 7.3 Nơi đặt panme cần tránh ánh nắng trực tiếp và lưu ý nhiệt độ phòng không được thay đổi quá lớn. (扁卡的放處應避免陽光直射并注意室溫不可變化過大.)

- 7.4 Panme nên được đặt ở nơi bằng phẳng, không rung lắc. Nghiêm cấm đặt panme cùng với các vật dụng có tính rung động như máy móc đang hoạt động để tránh ảnh hưởng đến độ chính xác. (扁卡應放在平穩無振動的地方，嚴禁讓分釐卡與機台等振動性物品放在一起共同振動，以影響其精准度.)

- 7.5 Nếu bề mặt panme xuất hiện rỉ sét hoặc vết bẩn, cần phải xử lý ngay lập tức. (扁卡表面出現銹蝕或不潔, 應立即處理.)

- 7.6 Đối với panme điện tử, nếu không sử dụng trong thời gian dài thì nên tháo pin ra. (數顯扁卡若較長時間不使用時，應當取下電子.)

7. Bảo dưỡng (Tiếp theo) / 保養 (續)

- 7.7 Nếu không sử dụng panme trong thời gian ngắn, nên bôi một lớp dầu chống gỉ nhẹ lên bề mặt và cất giữ trong hộp bảo quản.

(扁卡如短期內不使用應于表面涂以輕質防銹油, 並存放于保管盒中.)

- 7.8 Khi các chữ số trên màn hình hiển thị bị mờ, nhấp nháy hoặc nhảy số bất thường, cần phải thay pin mới.

(當顯示屏數字出現模糊不清或者閃爍跳動時，應當更換電子.)

8. Hiệu chuẩn (校正)

- 8.1 Môi trường hiệu chuẩn (校驗環境): Nhiệt độ $23 \pm 3^\circ\text{C}$, độ ẩm dưới 68%.

(溫度: $23 \pm 3^\circ\text{C}$, 濕度68%以下.)

- 8.2 Tiêu chuẩn kiểm tra (檢驗標準): Sử dụng căn mẫu (Gauge block) cấp 3 hoặc cao hơn.

(三等或三等以上塊規.)

- 8.3 Chu kỳ hiệu chuẩn (校正周期): 6 tháng (Nửa năm).

(半年.)

- 8.4 Hình thức hiệu chuẩn (校正方式): Hiệu chuẩn nội bộ.

(內校.)

8.5 Kiểm tra ngoại quan (外觀檢查):

- 8.5.1 Kiểm tra xem bề mặt bên ngoài có bị bong tróc sơn hay rỉ sét không.

(檢查外觀是否脫落或生銹.)

- 8.5.2 Khi xoay trục vít, toàn bộ hành trình phải êm ái và mượt mà.

(螺杆轉動時, 整個行程是否皆很平滑順暢.)

- 8.5.3 Khi xoay ống lót và ống xoay, kiểm tra xem có hiện tượng rơ lắc hoặc lệch tâm không.

(內外套筒旋轉時是否有搖擺或偏心現象.)

- 8.5.4 Kiểm tra các đầu đo (đầu tĩnh và đầu động) có bị sứt mẻ hay hư hỏng không.

(套筒砧座是否有撞損缺陷產生.)

- 8.5.5 Kiểm tra bộ phận dừng bánh cóc hoạt động có bình thường không.

(棘輪動作是否正常.)

- 8.5.6 Kiểm tra khe hở giữa ống lót và ống xoay có thay đổi khi xoay không.

(視筒輿套筒之間隙在轉動時是否有變化.)

8.6 Kiểm tra độ chính xác (精度檢查):

- 8.6.1 Kiểm tra sai số: Đặt căn mẫu vào giữa hai đầu đo của panme và kẹp lại. Lực đo về nguyên tắc dựa trên việc bộ phận dừng bánh cóc kêu từ 3 đến 5 tiếng. Công thức tính sai số như sau:

(將塊規置于扁卡上并夾持住, 其測定力原則上以棘輪停止器響3~5聲為準. 其精度測試如下:)

$$Sai\ số\ độ\ chính\ xác = Giá\ trị\ đọc\ trên\ panme - Kích\ thước\ căn\ mẫu$$

(精度誤差 = 扁卡尺寸讀值 - 塊規尺寸)

- 8.6.2 Phạm vi kiểm tra: Tiến hành xác nhận giá trị sai số tại các điểm 5mm, 15mm và 25mm. Mỗi điểm đo thực hiện 3 lần.

(檢驗範圍: 分別查證5m/m、15m/m及25m/m處的誤差值, 每個查證點取3次量測值.)

- 8.6.3 Mức sai số cho phép: Sai số cho phép tại mỗi vị trí hiệu chuẩn phải nằm trong khoảng $\pm 0.01\text{mm}$.

(誤差允許水準: 各部位校正允許水準為 $\pm 0.01\text{mm}$ 以內.)

8.7 Hồ sơ ghi chép (記錄)

- MF051: Phiếu ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo.

(量測設備校正記錄表)

- MF050: Bảng danh mục tổng thể thiết bị đo.

(量測設備總覽表)

Hình đính kèm
附圖