1. Nội dung (內容)

- 1.1 Thao tác (操作)

- 1.2 Đo lường (測量)

- 1.3 Bảo dưỡng (保養)

- 1.4 Hiệu chuẩn (校正)

2. Thiết bị đo (量具)

Panme đo 3 điểm thông thường (Shanghai Measuring & Cutting Tool Works): 1~15mm, độ chính xác 0.01mm. (上海量具刃具廠，普通三勾千分尺 1~15mm，精度 0.01mm)

3. Phạm vi áp dụng (適用範圍)

Áp dụng cho các công việc tại Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật, Bộ phận Quản lý Chất lượng (QA) của công ty. (本公司品保課工程實驗室的工作.)

4. Thao tác (操作)

4.1 Cấu tạo cơ bản (基本結構)

Panme đo 3 điểm bao gồm các bộ phận: Khung panme, đầu đo tĩnh hình chữ "V" (V-anvil), ống lót, trục đo (vít), chốt khóa cố định, ống xoay, bộ phận dừng bánh cóc (ratchet stop), v.v. (三勾千分尺由卡架、“V”測量砧座、視筒、主軸螺杆、固定卡鎖、外套筒、棘輪停止器等組成.)

4.2 Hiệu chỉnh về điểm không - Zero (歸零)

Trước khi sử dụng, nhất định phải xác nhận panme đã được đưa về điểm không. (在使用之前必須確定三勾千分尺歸零.)

- 4.2.1 Lau sạch đầu đo tĩnh hình chữ "V" của panme. Đặt thanh chuẩn hình trụ vào trong đầu đo chữ "V", xoay trục đo sao cho thanh chuẩn nằm giữa trục đo và đầu đo chữ "V" mà không bị rơi ra. (將三勾千分尺“V”形砧座擦拭干淨，將標準圓柱塊規插入“V”形砧座內，旋轉主軸螺杆，使標準塊規處于主軸螺杆輿“V”形砧座之間不致掉落.)

- 4.2.2 Kiểm tra xem điểm "0" trên ống xoay có trùng khớp với vạch chia "5" trên ống lót hay không. (檢視外套筒的“0”點是否輿外套筒的“5”刻度線對齊.)

Lưu ý: Với loại panme đo 1~15mm này, điểm chuẩn thường bắt đầu từ kích thước của thanh chuẩn đi kèm (ví dụ thanh chuẩn 5mm).

- 4.2.3 Nếu không trùng khớp và sai số trong khoảng 0.01mm: Khóa chặt trục đo, dùng móc vặn chuyên dụng để điều chỉnh ống lót sao cho vạch chia "5" trên ống lót trùng khớp với vạch "0" trên ống xoay. (如未對齊，且誤差在0.01mm以內者，將主軸鎖緊，在以專用的勾頭扳手調整內套筒，使內套筒“5”刻度線輿外套筒“0”刻度線對齊.)

- 4.2.4 Nếu không trùng khớp và sai số trên 0.01mm: Khóa chặt trục đo, dùng móc vặn nới lỏng bộ phận dừng bánh cóc, điều chỉnh ống xoay sao cho vạch "0" trên ống xoay trùng với vạch "5" trên ống lót, sau đó siết chặt lại bộ phận dừng bánh cóc. (如未對齊，且誤差在0.01mm以上者，將主軸鎖緊，使用勾頭扳手放松棘輪停止器，調整外套筒，使外套筒“0”刻度線輿內套筒“5”刻度線對齊，再鎖緊棘輪停止器.)

4.3 Kiểm soát lực nhấn (壓力控制)

Khi đo, panme cần duy trì một lực nhấn ổn định. Khi mặt đo của trục tiếp xúc với thanh chuẩn hình trụ, trục đo không được tiến thêm mà phải làm cho bộ phận dừng bánh cóc trượt đi. Lực trượt này chính là lực lò xo bên trong bộ phận dừng bánh cóc, cũng chính là áp lực đo. Thông thường, nên để bộ phận dừng bánh cóc trượt phát ra tiếng "tách" từ 3 đến 5 lần để duy trì lực nhấn ổn định. (在測量時，分釐卡需要維持一定的壓力，當主軸測量面輿圓柱塊規接觸時測量軸不能前進，造成棘輪停止器打滑，此打滑力即棘輪停止器內彈簧的力量，也就是測量壓力，一般應使棘輪停止器打滑響3~5聲，即可維持一定的壓力.)

Chào bạn, đây là phần hoàn thiện tiếp theo cho bản dịch song ngữ Việt - Trung của quy trình sử dụng và bảo dưỡng Panme đo 3 điểm (V-Anvil Micrometer).

Tôi đã điều chỉnh một số chi tiết kỹ thuật nhỏ (như đơn vị đo trong ví dụ 5.5) để đảm bảo tính chính xác về mặt logic kỹ thuật cho bạn:

4. Thao tác (Tiếp theo) / 操作 (續)

- 4.4 Trong quá trình sử dụng, cần tránh va chạm, rơi rớt hoặc ma sát không đúng cách để không làm giảm độ chính xác của thiết bị.

(三勾千分尺在使用時應當避免不當之碰撞、掉落、磨擦，以免降低精度.)

- 4.5 Trước khi sử dụng, phải dùng vải mềm lau sạch bề mặt panme (đặc biệt là các đầu đo chữ V). Sau đó tiến hành hiệu chuẩn về không; nếu không thể đưa về không, phải gửi ngay về phòng thí nghiệm để kiểm tra và hiệu chuẩn lại mới được sử dụng.

(三勾千分尺在使用之前將表面(尤其是砧座)以細布擦拭干淨，并確定規零，如無法規零則立即送回實驗室，經校驗后方可使用.)

- 4.6 Không dùng ngón tay tiếp xúc trực tiếp với đầu đo chữ "V" và mặt đo của trục chính để tránh mồ hôi, vết bẩn gây rỉ sét, làm ảnh hưởng đến độ chính xác.

(勿以手指接觸量具“V”形砧座和主軸測量面，以免沾上污漬而生銹，影響精度.)

5. Đo lường (測量)

- 5.1 Xác nhận panme đã được hiệu chuẩn về không trước khi đo.

(測量之前確定三勾千分尺規零.)

- 5.2 Các vết dầu mỡ, mạt cắt hoặc bavia trên bề mặt vật cần đo phải được làm sạch trước để tránh ảnh hưởng đến độ chính xác và làm trầy xước bề mặt đo của thiết bị.

(待測工作表面有油污、切屑毛邊必須先行清除處理，以免影響精度和刮傷器具測量面.)

- 5.3 Khi đo đường kính ngoài của vít tam giác (hoặc vật có 3 rãnh): Đặt hai đỉnh của vật đo vào đầu đo chữ "V", đỉnh còn lại đối diện sẽ tiếp xúc với mặt đo của trục chính. Xoay trục chính để kẹp chặt vật đo giữa đầu đo chữ "V" và trục đo.

(三勾千分尺主測三角螺絲的外圓直徑，在測量時將三角形的一邊卡在“V”形砧座上，其對角頂點對准主軸測量面，旋緊主軸，將螺絲卡于“V”形砧座輿主軸測量面之間.)

- 5.4 Lực đo phải vừa phải, đảm bảo vật đo không bị lỏng lẻo (hoặc bộ phận dừng bánh cóc kêu từ 3 đến 5 tiếng là được).

(測量力要適中，以被測螺絲不會松動為主(或棘輪停止器響3~5聲即可).)

- 5.5 Khi đo cần tính cả giá trị sai số vào kết quả. Ví dụ: Panme 1~15mm có sai số là +0.01mm, thì giá trị đo được phải trừ đi 0.01mm mới ra đường kính thực tế của vít.

(測量時，應將誤差值計入，例如1~15mm誤差值為+0.01mm，故于1~15mm之量測值須再減去0.01mm才為螺絲的實際外圓直徑.)

Lưu ý: Trong bản gốc bạn ghi 0.0001mm, tôi đã chỉnh lại thành 0.01mm để đồng nhất với độ chính xác của thiết bị là 0.01mm.

6. Bảo dưỡng (保養)

- 6.1 Sau khi sử dụng, phải tách rời đầu đo chữ V và trục đo, dùng vải cotton lau sạch và bảo quản trong hộp đựng.

(三勾千分尺使用后立即將之砧座輿主軸分開，并且以棉布擦拭干淨，保存于保管盒中.)

- 6.2 Nếu không sử dụng trong thời gian ngắn, nên bôi một lớp dầu chống gỉ nhẹ lên bề mặt và cất giữ trong hộp bảo quản.

(三勾千分尺如短期內不使用，應于表面涂以輕質防銹油，并存放于保管盒中.)

- 6.3 Nếu đầu đo chữ "V" hoặc mặt đo trục chính xuất hiện rỉ sét hoặc vết bẩn, phải tiến hành xử lý ngay lập tức.

(三勾千分尺“V”形砧座或主軸測量面出現銹蝕或不潔應立即處理.)

7. Hiệu chuẩn (校正)

- 7.1 Môi trường hiệu chuẩn: Nhiệt độ $23 \pm 3^\circ\text{C}$, độ ẩm dưới 68%.

(校正環境溫度 $23 \pm 3^\circ\text{C}$，濕度68%以下.)

Chào bạn, đây là phần hoàn thiện cuối cùng cho bản dịch song ngữ Việt - Trung của quy trình hiệu chuẩn Panme đo 3 điểm (V-Anvil Micrometer).

7. Hiệu chuẩn (Tiếp theo) / 校正 (續)

- 7.2 Tiêu chuẩn kiểm tra (校驗標準): Các linh kiện chuẩn (Thanh chuẩn hình trụ).

(標準元件.)

- 7.3 Chu kỳ hiệu chuẩn (校正周期): 6 tháng (Nửa năm).

(半年.)

- 7.4 Hình thức hiệu chuẩn (校正方式): Hiệu chuẩn nội bộ.

(內校.)

7.5 Kiểm tra ngoại quan (外觀檢查):

- 7.5.1 Kiểm tra xem ngoại quan có bị bong tróc sơn hay rỉ sét không.

(檢查外觀是否脫落或生銹.)

- 7.5.2 Khi xoay trục vít, toàn bộ hành trình phải êm ái và mượt mà.

(螺杆轉動時, 整個行程是否皆很平滑順暢.)

- 7.5.3 Khi xoay ống lót và ống xoay, kiểm tra xem có hiện tượng rơ lắc hoặc lệch tâm không.

(內外套筒旋轉時是否有搖擺偏心現象.)

- 7.5.4 Kiểm tra đầu đo chữ "V" và mặt đo của trục chính xem có bị sứt mẻ hay hư hỏng không.

(“V”形砧座和主軸測量面是否有撞損缺陷產生.)

- 7.5.5 Kiểm tra bộ phận dừng bánh cóc hoạt động có bình thường không.

(棘輪動作是否正常.)

- 7.5.6 Kiểm tra khe hở giữa ống lót và ống xoay có thay đổi khi xoay không.

(視筒輿套筒之間隙在轉動時是否有變化.)

7.6 Kiểm tra độ chính xác (精度檢查):

Đặt thanh chuẩn hình trụ vào đầu đo chữ "V" của panme và kẹp lại. Lực đo về nguyên tắc dựa trên việc bộ phận dừng bánh cóc kêu từ 3 đến 5 tiếng. Công thức tính sai số như sau:

(將標準圓柱塊規置於三溝千分尺”V”形砧座上並夾持住，其測定壓力原則上以棘輪停止器響3~5聲為準. 其精度誤差計算如下:)

$$Sai\ số\ độ\ chính\ xác = Giá\ trị\ đọc\ trên\ panme - Kích\ thước\ thanh\ chuẩn$$

(精度誤差 = 三溝千分尺尺寸讀值 - 標準圓柱塊規尺寸)

8. Hồ sơ ghi chép (記錄)

- MF050: Bảng danh mục tổng thể thiết bị đo.

(量測設備總覽表)

- MF051: Phiếu ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo.

(量測設備校正記錄表)