1. Nội dung (内容) 1.1 Thao tác (1.1 操作) 1.2 Bảo trì (1.2 保养) 1.3 Không cần hiệu chuẩn (1.3 无需校正)

2. Model thiết bị (设备型号) TNM-32 (Đài Loan) 台湾 TNM-32

3. Phạm vi áp dụng (适用范围) Công việc của phòng thí nghiệm kỹ thuật bộ phận QA công ty. 本公司品保课工程实验室工作

4. Thao tác (操作) 4.1 Xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp khuôn trên, nếu không xoay được thì thử nới lỏng van thủy lực để hạ xuống hoặc gõ nhẹ vào tay cầm nắp khuôn trên. (逆时针旋转取下上模具盖，若转不开，则试着松开液压阀降低或轻敲上模具盖把手.)

4.2 Khóa chặt van thủy lực, lắc thanh tăng áp lên xuống để khuôn dưới bên trong khuôn đúc nâng lên vị trí dễ dàng đặt mẫu thử, lúc này có thể phun một ít chất tách khuôn. (锁紧液压阀，上下摇动加压杆使成型模内的下模具上升到容易放入试片的位置，此时可喷洒少许脱模剂.)

4.3 Đặt mặt quan sát của mẫu thử hướng xuống dưới trên khuôn, nới lỏng van thủy lực để khuôn dưới hạ xuống nhằm cho bột đúc mẫu vào, sau đó khóa chặt van thủy lực. (将试片的观察片朝下放在模具上，放松液压阀，使下模具下降以便放入镶埋粉，然后锁紧液压阀.)

4.4 Sử dụng thìa đong và phễu đi kèm để lấy lượng bột đúc mẫu thích hợp đổ vào khuôn đúc, nguyên tắc là bột đúc mẫu phải cao hơn mẫu thử ít nhất 1/3. Do chất liệu bột đúc khác nhau nên độ dày sau khi thành hình cũng khác nhau, người vận hành có thể căn cứ vào lượng đổ vào và độ dày mẫu sau khi đúc để rút ra mối tương quan làm tham khảo cho những lần sử dụng sau. (以锁附的料匙及漏斗取适量镶埋粉倒入成型模内，镶埋粉以高过试片至少1/3为原则，因镶埋粉的材质不同，其成型后的厚度亦不同，故操作者可依所倒入的量舆成型后的试片厚度取得其关系，作为日后使用时的参考.)

4.5 Khóa chặt nắp khuôn trên theo chiều kim đồng hồ. (顺时针锁紧上模具盖.)

4.6 Bật công tắc nguồn sang vị trí ON, lúc này đèn chỉ thị nguồn sẽ sáng. (将电源开关切至ON，此时电源指示灯亮.)

4.7 Cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ ở mức 150 độ, về sau cần tùy thuộc vào chất liệu bột đúc mẫu để điều chỉnh. (将温度控制器设定为150度，往后需视镶埋粉材质而定.)

4.8 Cài đặt bộ điều khiển thời gian gia nhiệt là 15 phút, về sau cần tùy thuộc vào chất liệu bột đúc mẫu để điều chỉnh. (将加热时间控制器设定为15分钟，往后需视镶埋粉材质而定.)

4.9 Bật công tắc điều khiển gia nhiệt sang ON, lúc này đèn chỉ thị gia nhiệt sẽ sáng, bộ điều khiển nhiệt độ sẽ hiển thị nhiệt độ hiện tại. (将加热控制开关切至ON，此时加热指示灯亮，温度控制器会显示现在温度.)

4.10 Lắc thanh tăng áp lên xuống để khuôn dưới nâng lên và tăng áp cho đến khi đồng hồ áp suất dầu chỉ mức 50~70kg/cm², lưu ý tuyệt đối không vượt quá mức áp suất cảnh báo trên máy. (上下摇动加压杆，使下模具上升加压至油压压力表指示在50~70kg/cm处，请注意千万别超出机器上警告的压力.)

4.11 Trước khi mẫu thử hoàn toàn thành hình, áp suất sẽ liên tục giảm xuống, cần lắc thanh tăng áp bất cứ lúc nào để duy trì áp suất ở mức khoảng 50kg/cm² cho đến khi áp suất không giảm thêm nữa. (在试片未完全成型之前压力会持续下降，须随时摇动加压杆，使压力保持在50kg/cm左右直至压力不在下降为止.)

4.12 Đợi đến khi hết thời gian cài đặt và đèn chỉ thị hoàn thành sáng lên, bật công tắc nguồn bơm nước làm mát sang ON để tiến hành làm nguội, nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm nhanh. (待设定时间到完成指示灯亮后，将冷却水帮浦电源开关切至ON，进行冷却，温度开始快速下降.)

4.13 Khi nhiệt độ giảm xuống còn 30~40 độ, tắt công tắc nguồn bơm nước làm mát và công tắc điều khiển gia nhiệt. (待温度降到30~40度时，关掉冷却水帮浦电源开关及加热控制开关.)

4.14 Nới lỏng van thủy lực, gõ nhẹ và xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp khuôn trên. (松开液压阀，轻敲并逆时针旋转取下上模具盖.)

4.15 Khóa chặt van thủy lực, lắc thanh tăng áp lên xuống để khuôn dưới nâng lên đến vị trí có thể lấy mẫu thử ra. (取锁紧液压阀，上下摇动加压杆，使下模具上升至可取出试片.)

4.16 Lấy mẫu thử ra, nới lỏng van thủy lực, tắt nguồn tổng. (取出试片，松开液压阀，关阀总电源.)

5. Bảo trì (5. 保养):

5.1 Sau khi sử dụng phải kịp thời làm sạch bột đúc mẫu còn bám trên khuôn. (使用后要及时清除模具上的相埋粉.)

5.2 Giữ nước làm mát sạch sẽ, thay nước định kỳ để bảo vệ bơm nước. (冷却水的清洁，定期更换以保护水帮浦.)

Hình kèm theo:
附圖：