1. Giới thiệu. / 緒言

Tài liệu hướng dẫn công việc này quy định nội dung công việc của Trung tâm Kiểm tra nhằm đảm bảo độ chính xác của các dụng cụ đo lường và thiết bị đo; đảm bảo độ chính xác trong kiểm tra quá trình sản xuất, bán thành phẩm và thành phẩm. Thông qua việc kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo sự ổn định chất lượng sản phẩm của công ty. Áp dụng cho các thiết bị kiểm tra của các bộ phận trong công ty và việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. / 本工作說明書規定了檢測中心的工作內容，能進一步確保量具、儀器的精度；保障產品制程檢驗及半成品、成品檢驗精度。通過嚴格的測試，以確保公司產品品質的穩定性。適用於公司各部門的檢測設備及公司產品品質。

2. Quản lý dụng cụ đo và thiết bị. / 量具、儀器的管理

2.1. Panme, thước cặp, cân bàn, cân đĩa, cân điện tử, dưỡng vòng, dưỡng chốt, thước đo độ sâu rãnh, thước dẹt, panme ba rãnh do người được chỉ định bảo quản và sử dụng. / 分厘卡、游標卡尺、磅秤、盤架天平、電子台稱、環規、插規、槽深儀、扁卡、三溝千分尺其由保管人保管使用。

2.2. Các dụng cụ đo khác không được liệt kê sẽ do Trung tâm Kiểm tra quản lý và sử dụng.

其餘沒有列出的部分量具由檢測中心保管、使用。

2.3. Người bảo quản phải đảm bảo các dụng cụ đo và thiết bị không bị mất hoặc hư hỏng. Nếu trong quá trình sử dụng xuất hiện sai số độ chính xác, phải lập tức gửi về Trung tâm Kiểm tra thuộc bộ phận QA để kiểm tra và hiệu chuẩn trước khi tiếp tục sử dụng. / 保管人員負責其所保管使用的量具、儀器無丟失、無損壞，如量具儀器在使用中出現精度誤差時，因立即交回品保部檢測中心由量具、儀器管理員檢修校驗方可使用。

2.4. Nếu sau khi hiệu chuẩn mà dụng cụ đo vẫn còn sai số hoặc hoạt động không ổn định và không thể sử dụng, nhân viên quản lý dụng cụ đo của Trung tâm Kiểm tra QA sẽ đề xuất báo phế và phải được trưởng bộ phận QA hoặc cấp quản lý cao hơn phê duyệt. / 量具儀器因校正後仍存在精度誤差,或工作性能不穩定而無法使用時，由品保部檢測中心量具、儀器管理員提出申請報廢。並由品保部課長及課長級以上的人員核准。

2.5. Nếu dụng cụ đo bị mất hoặc hư hỏng, người bảo quản phải điều tra nguyên nhân và nộp báo cáo bằng văn bản cho bộ phận QA. / 量具、儀器因丟失或損壞，其保管者應當對其原因進行調查，並以書面材料交至品保課。

2.6. Người làm mất thiết bị phải chịu trách nhiệm bồi thường kinh tế. Nếu cố ý phá hoại dụng cụ đo hoặc thiết bị thì ngoài việc bồi thường còn phải chịu các hình thức kỷ luật và xử phạt theo quy định nhân sự của công ty. / 丟失儀器的當事人，必須承擔經濟賠償，對故意破壞量具、儀器的當事者除承擔經濟賠償外還必須承擔人事相應的經濟處罰和處分。

2.7. Mức bồi thường được xác định dựa trên giá mua của dụng cụ đo bị mất hoặc mức độ hư hỏng của thiết bị. / 當事者所賠償的金額參照所丟失量具儀器的購買價格或損壞量具、儀器的程度而定。

2.8. Tất cả các dụng cụ đo phải được hiệu chuẩn theo “Quy trình kiểm soát thiết bị giám sát và đo lường”. / 所有量具的校驗根據（程序書“監視和測量裝置控制程序”）去操作。

2.9. Đối với thiết bị đo, nhân viên kiểm tra phải tham gia đào tạo GR&R hai lần mỗi năm. Việc kiểm tra thực hiện bằng bài tập thao tác, đạt từ 70 điểm trở lên được xem là đạt, dưới 70 điểm phải đào tạo lại. / 對儀器/設備,檢驗人員每年必須進行兩次GR＆R教育訓練,以習題操作進行考試,滿70分以上者為合格,低於70分者要進行再次培訓。

3. Bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị đo . / 測量設備保養、校驗

3.1. Để đảm bảo tính hiệu lực của kết quả đo lường, việc hiệu chuẩn, điều chỉnh, bảo quản và sử dụng thiết bị đo phải được thực hiện trong môi trường được kiểm soát, như: nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch và các yếu tố môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị đo. Chi tiết xem quy định nhiệt độ và độ ẩm cần duy trì và hiệu chuẩn tại Trung tâm Kiểm tra của công ty. / 為了保證測量結果的有效性，必須在受控的環境下對測量儀器和測量設備進行校驗,調整和保管使用。如：溫度、濕度、清潔度等一切會影響驗測設備性能的外界物質。詳見我司檢測中心應保持及校正溫濕度表。

3.2. Sau khi sử dụng thiết bị phải lập tức làm sạch dầu, bụi và tạp chất bám trên bề mặt hoặc vị trí tiếp xúc đo. Các thiết bị có kích thước nhỏ khi không sử dụng phải được đặt trong hộp hoặc dụng cụ cố định để bảo quản. Người sử dụng mỗi thiết bị kiểm tra hoặc thiết bị thử nghiệm chính là người chịu trách nhiệm bảo dưỡng thiết bị đó. Việc bảo dưỡng thiết bị đo được thực hiện theo quy định vận hành và hiệu chuẩn của từng thiết bị đo (tham khảo tài liệu hướng dẫn quy trình sản xuất). / 設備使用後立刻把附著表面或量測接觸的油污、灰塵及雜質清除幹淨。小型體積之設備不用時，須放置於固定容器加以保管。每一檢測量具與測試設備之使用人為設備保養人，量測設備保養實施依各量測設備的操作及校正之相關規定實施(見制程文件說明書)。

3.3. Trung tâm Kiểm tra thuộc bộ phận QA chịu trách nhiệm hiệu chuẩn tất cả thiết bị đo của toàn công ty. Trước khi hiệu chuẩn sẽ cố gắng thông báo trước cho đơn vị cần hiệu chuẩn (thông báo bằng hình thức thông báo công khai hoặc phiếu liên lạc nội bộ) để đảm bảo việc kiểm soát chất lượng sản phẩm.
(Chi tiết xem chu kỳ hiệu chuẩn và tiêu chuẩn chấp nhận hiệu chuẩn).

Đối với các dụng cụ đo hoặc thiết bị sắp hết hạn hiệu chuẩn phải thông báo trước và chuẩn bị thiết bị dự phòng tương ứng để tránh việc mất kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đồng thời phải lưu giữ hồ sơ hiệu chuẩn.

Khi dụng cụ đo bị mất hiệu lực phải lập phiếu CAR (Corrective Action Report) để truy xuất và xử lý. Đồng thời phải kiểm tra không định kỳ các nhãn hiệu chuẩn trên dụng cụ đo thường xuyên luân chuyển. Đối với một số dụng cụ có dầu mỡ nhiều không thể dán nhãn hiệu chuẩn trực tiếp thì có thể dán nhãn hiệu chuẩn trên hộp đựng dụng cụ để tăng cường trách nhiệm của người hiệu chuẩn. / 品保部檢測中心對全公司的量測設備進行校驗，盡可能的提前通知要校驗的單位（通知以公告或內部聯絡單的形式）以達到對產品品質的管控。（詳見校驗周期及校驗允收標準）。對於將要失效的量具、設備應盡可能的提前通知及做好相應的備用設備以免出現產品品質管控失效現象。並做好校驗記錄，同時當量具失效時，並開CAR單做追溯處理。並對經常流動的量具所貼的校驗標籤做不定期檢查,對一些油污較重的量具上無法貼量具校驗標籤的量具,根據當時情況,把校驗標籤貼在量具盒上,加強對校驗人的責任心。

3.4. Đối với thiết bị/dụng cụ của các bộ phận sẽ áp dụng quản lý GR&R (thực hiện bằng phương pháp lấy mẫu). Trưởng bộ phận sẽ chọn 3 nhân viên kiểm tra có trình độ tương đương, trong điều kiện kiểm tra thích hợp sử dụng cùng một thiết bị đo để nhiều lần đo cùng một đặc tính của cùng một chi tiết. Dữ liệu đo được sẽ được chuyển cho Trung tâm Kiểm tra để nhân viên chuyên trách phân tích kết quả GR&R. / 針對各部門儀器/設備導入GR＆R管理,（采取抽樣調查）。由各部門主管抽取3個熟練度相當的檢測人員在適當的測試條件下采用相同的測量儀器，多次測量同一零件的同一特性時的數據。把所測得的數據交於檢測中心由專人進行 GR＆R測試結果的分析。

3.4.1. Khi độ lặp lại (AV) lớn hơn độ tái lập (EV) có thể thực hiện các biện pháp sau:

當重複性(AV)變差值大於再現性(EV)時，可采取下列措施:

- Cải thiện thiết kế cấu trúc của dụng cụ đo/增強量具的設計結構

- Thực hiện bảo trì và bảo dưỡng dụng cụ đo/對量具進行維護和保養

3.4.2. Khi độ tái lập (EV) lớn hơn độ lặp lại (AV) có thể thực hiện các biện pháp sau:

當再現性(EV)變差值大於重複性(AV)時，可采取下列措施:

- Xác định lại hoặc sửa đổi tiêu chuẩn thao tác/重新确认或修订操作标准。

- Tăng cường đào tạo kỹ năng thao tác và đọc dữ liệu của nhân viên/加强员工操作技能及数据读取能力的培训。

- Sau khi dụng cụ đo được sửa chữa và hiệu chuẩn đạt yêu cầu thì thực hiện lại phân tích %R&R. /在测量仪器维修并校准合格后，重新进行 %R&R 分析。

3.4.3. Tiêu chuẩn chấp nhận %R&R/ 接收標準

- %R&R < 10% : Có thể chấp nhận /可以接受

- 10% ≤ %R&R ≤ 30% : Căn cứ vào mức độ quan trọng của dụng cụ đo, chi phí và chi phí bsửa chữa để quyết định chấp nhận hay không /依據量具的重要性、成本及維修費用等因素，決定是否可接受或不可接受 。

- %R&R > 30% : Không chấp nhận, phải tiến hành cải tiến. / 不可接受，必須進行改進。

Khi kết quả phân tích %R&R của hệ thống đo lường không đạt yêu cầu, nhân viên Trung tâm Kiểm tra phải lập Phiếu hành động khắc phục chất lượng (CAR). Đồng thời tiến hành kiểm tra lại bằng phương pháp lấy mẫu đối với thành phẩm hoặc hàng tồn kho đã được kiểm tra trước đó bằng dụng cụ đo này. Nếu phát hiện vượt quá yêu cầu tiêu chuẩn thì phải truy xuất ngay và thông báo cho khách hàng để xử lý thích hợp. /當 %R&R 某一測量系統的分析結果為不能接受時，由檢測中心人員對其開立「品質矯正對策書（CAR）」，並應對以前用該量具檢測的成品或庫存品進行抽查檢驗。如發現已超出規格要求，必須立即追蹤並通知客戶進行妥善處置，並參考程序文件「不合格品控制程序、校正與預防控制程序及監視和測量裝置控制程序」對產品進行追溯處理。

3.5. Thời hạn lưu giữ biểu mẫu GR&R giống với thời hạn lưu giữ các hồ sơ chất lượng khác, tham khảo tài liệu quy trình “Quy trình kiểm soát hồ sơ”。/ GR&R表單保存期限與其它品質記錄保存期限一致，參考程序文件《記錄控制程序》。

3.6. Các quy trình liên quan như: bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, tính xác thực của GR&R và các hạng mục không phù hợp sẽ do nhân viên chuyên trách của trung tâm kiểm tra thuộc bộ phận đảm bảo chất lượng phụ trách, đồng thời sẽ được nhân viên đánh giá nội bộ của công ty tiến hành kiểm tra không định kỳ. / 以上相關流程如：保管、保養、校驗、GR&R的真實性與不合格項將由品保部檢測中心專人負責，並由我司內審人員對其進行不定期的稽查。

- Khi phát hiện tình trạng bất thường sẽ lập “Phiếu đối sách khắc phục chất lượng (CAR)” để theo dõi xử lý, tham khảo “Quy trình quản lý đánh giá nội bộ”。/當發現異常狀況時將開立「品質矯正對策書(CAR)」對其進行追蹤，參考《內部審核管理程序》。

4. Quản lý thử nghiệm tính năng chất lượng sản phẩm。/產品品質性能測試管理。

Các hạng mục công việc của trung tâm kiểm tra xem chi tiết trong “Hạng mục thử nghiệm của trung tâm kiểm tra”。/檢測中心工作項目詳見《檢測中心測試項目》。

4.1 Tiến hành thử nghiệm theo các hạng mục kiểm tra trên phiếu ghi nhận gửi mẫu。/參照送樣記錄表上的檢測項目進行測試。

4.2 Các bước thao tác thử độ cứng tham khảo “Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy đo độ cứng vi mô”, số lượng lấy mẫu tham khảo “Tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm” và ghi lại kết quả thử nghiệm。/硬度測試操作步驟參照《顯微硬度機操作、保養、校正工作說明書》，抽樣數量參照《成品檢驗標準》並記錄測試結果。

4.3. Các bước thao tác thử lực xoắn phá hủy tham khảo “Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thử nghiệm mô-men xoắn và khóa siết”, số lượng lấy mẫu tham khảo “Tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm” và ghi lại kết quả thử nghiệm。/ 破壞扭力測試操作步驟參照《扭距、鎖附相關測試、保養、校正工作說明書》，抽樣數量參照《成品檢驗標準》並記錄測試結果。

4.4. Các bước thao tác thử độ dày lớp phủ tham khảo “Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn EX-3000X-Ray”, số lượng lấy mẫu tham khảo “Tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm” và ghi lại kết quả thử nghiệm。/ 膜厚測試操作步驟參照《EX-3000X-Ray操作、保養、校正工作說明書》，抽樣數量參照《成品檢驗標準》並記錄測試結果。

4.5. Các bước thao tác thử phun sương muối tham khảo “Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy phun sương muối”, số lượng lấy mẫu tham khảo “Tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm” và ghi lại kết quả thử nghiệm。/ 鹽水噴霧測試操作步驟參照《鹽水噴霧機操作、保養、校正工作說明書》，抽樣數量參照《成品檢驗標準》並記錄測試結果。

4.6. Các bước thao tác thử giòn hydro tham khảo “Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thử nghiệm mô-men xoắn và khóa siết”, số lượng lấy mẫu tham khảo “Tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm” và ghi lại kết quả thử nghiệm。/ 氫脆測試操作步驟參照《扭距、鎖附相關測試、保養、校正工作說明書》，抽樣數量參照《成品檢驗標準》並記錄測試結果。

4.7. Các bước thao tác thử độ dẻo đầu tham khảo “Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thử nghiệm mô-men xoắn và khóa siết”, số lượng lấy mẫu tham khảo “Tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm” và ghi lại kết quả thử nghiệm。/ 頭部韌性測試操作步驟參照《扭距、鎖附相關測試、保養、校正工作說明書》，抽樣數量參照《成品檢驗標準》並記錄測試結果。

4.8. Các bước thao tác thử nghiệm IEC62321-8.5.2 tham khảo “Hướng dẫn thao tác thử nghiệm IEC62321-8.5.2”, diện tích lấy mẫu 50(±5) mm² và ghi lại kết quả thử nghiệm。/ IEC62321-8.5.2測試操作步驟參照《IEC62321-8.5.2測試作業指導書》，抽樣面積選取50(±5)平方毫米，並記錄測試結果。

4.9. Các bước thao tác thử kim loại nặng chì, cadimi, thủy ngân tham khảo “Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy quang phổ hấp thụ nguyên tử”, số lượng lấy mẫu tham khảo mục 3.2–3.5 của tài liệu này。/ 重金屬鉛、鎘、汞測試操作步驟參照《原子吸收光譜儀操作、保養、校正工作說明書》，抽樣數量參照該文件3.2-3.5。

4.10. Các bước thao tác thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm không đổi có thể lập trình tham khảo “Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy thử nhiệt độ và độ ẩm không đổi có thể lập trình”./ 可程式恆溫恆濕試驗操作步驟參照《可程式恆溫恆濕試驗操作、保養、校正工作說明書》。

- Số lượng lấy mẫu 10pcs, yêu cầu theo yêu cầu của khách hàng và ghi lại kết quả thử nghiệm。/ 抽樣數量選取10Pcs，要求按客戶要求，並記錄測試結果。

4.11. Các bước thao tác thử máy hàn nhúng tham khảo “Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy hàn nhúng”, số lượng lấy mẫu 5pcs và ghi lại kết quả thử nghiệm。/ 浸焊機測試操作步驟參照《浸焊機操作、保養、校正工作說明書》，抽樣數量選取5Pcs，並記錄測試結果。

4.12. Các bước thao tác thử lò nướng điện tham khảo “Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn lò nướng điện”, số lượng lấy mẫu 20pcs và ghi lại kết quả thử nghiệm。/ 電烤箱測試操作步驟參照《電烤箱操作、保養、校正工作說明書》，抽樣數量選取20Pcs並記錄測試結果。

4.13. Nếu một trong các thử nghiệm trên không đạt, lập tức thông báo cho người gửi mẫu để cách ly sản phẩm không đạt và tiến hành phân tích, kết quả sẽ chuyển cho trưởng bộ phận đảm bảo chất lượng hoặc cấp cao hơn xử lý。/ 如上述某一項測試不通過，須立即通知送樣人員將不合格產品隔離並做分析，結果移交品保課課長級以上人員處理。

4.14. Nếu thử nghiệm liên quan chưa được liệt kê trong quy định quản lý thử nghiệm thì thao tác theo quy định quản lý thiết bị nêu trên. / 如相關測試未列入測試管理條例，則依照上述儀器管理進行操作。

4.15. Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ thông báo cho người gửi mẫu để sản phẩm chuyển sang công đoạn tiếp theo。. 以上測試結果合格後將通知送樣人員對產品流入下一環節。

4.16. Trong điều kiện bình thường, các thử nghiệm trên phải do nhân viên kiểm tra chuyên trách của trung tâm kiểm tra thực hiện, người không được chỉ định không được tự ý vào trung tâm kiểm tra hoặc tùy ý thao tác thiết bị。. 以上測試在正常情況下由檢測中心專門檢驗人員進行操作，非特定及非專人不得擅自進入檢測中心，更不得隨意操作或移動設備。

5. Quản lý nhiệt độ và độ ẩm。/ 溫濕度的管理。

5.1 Mỗi ngày nhân viên trung tâm kiểm tra tiến hành kiểm tra điểm nhiệt độ và độ ẩm. / 每天由檢測中心人員進行溫濕度點檢。

5.1.1 Trong điều kiện bình thường nhiệt độ tại trung tâm kiểm tra được duy trì ở mức: 10℃–30℃。/ 在正常情況下檢測中心保持溫度為：10℃–30℃。

5.1.2 Trong điều kiện bình thường độ ẩm tại trung tâm kiểm tra được duy trì ở mức: 40%–70%。/ 在正常情況下檢測中心保持濕度為：40%–70%。

5.1.3 Trong điều kiện hiệu chuẩn nhiệt độ tại trung tâm kiểm tra được duy trì ở mức: 20℃–26℃。/ 在校正情況下檢測中心保持溫度為：20℃–26℃。

5.1.4 Trong điều kiện hiệu chuẩn độ ẩm tại trung tâm kiểm tra được duy trì dưới: 68%。/ 在校正情況下檢測中心保持濕度為：68%以下。

5.2 Bảo dưỡng. / 保養。

5.2.1 Nhiệt ẩm kế phải được đặt ở nơi không khí lưu thông。/ 溫濕度計須放置在空氣流通的地方。

5.2.2 Mỗi ngày phải đổ đầy nước vào bình chứa nước, đồng thời yêu cầu vải gạc bầu ướt phải được ngâm trong chai nước, giữ cho vải và nước sạch sẽ。/ 每天對儲水槽的水注滿，並要求將濕球紗布浸入瓶中，保持紗布與瓶水的清潔。

5.2.3 Mỗi ngày lau nhiệt ẩm kế để tránh ảnh hưởng đến nhiệt độ đo bình thường。/ 每天擦拭溫濕度計，以免影響正常測量溫度。

5.3 Biện pháp khắc phục và phòng ngừa。/ 矯正預防措施。

5.3.1 Khi nhiệt độ mất hiệu lực, các bộ phận mở điều hòa để tiến hành xử lý giảm nhiệt。/ 當溫度失效時，由各部門開啟空調進行降溫處理。

5.3.2 Khi độ ẩm mất hiệu lực, sử dụng máy hút ẩm để tiến hành khử ẩm。/ 對於濕度失效時，使用除濕機進行除濕。

5.3.3 Khi tất cả nhiệt độ và độ ẩm bị mất hiệu lực, nhân viên đảm bảo chất lượng hoặc các bộ phận liên quan phải lập phiếu đối sách khắc phục để tiến hành điều chỉnh, chi tiết tham khảo “Quy trình kiểm soát khắc phục và phòng ngừa”. / 對於所有溫濕度失效時均由品保人員或各部門開立矯正對策書進行矯正，具體情況參考程序文件《矯正與預防控制程序》。

6. Tài liệu tham khảo。/ 參考文件。

6.1 QP003 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp. / 不合格品控制程序。

6.2 QEP004 Quy trình kiểm soát khắc phục và phòng ngừa。/ 矯正與預防控制程序。

6.3 QEP005 Quy trình kiểm soát đánh giá nội bộ。/ 內部審核控制程序。

6.4 QP015 Quy trình kiểm soát thiết bị giám sát và đo lường。/ 監視和測量裝置控制程序。

6.5 IG004 Tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm。/ 成品檢驗標準。

6.6 WI010 Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy đo độ cứng vi mô。/ 顯微硬度機操作、保養、校正工作說明書。

6.7 WI012 Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thử nghiệm mô-men xoắn và khóa siết。/ 扭距、鎖附相關測試、保養、校正工作說明書。

6.8 WI011 Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy phun sương muối。/ 鹽水噴霧機操作、保養、校正工作說明書。

6.9 WI029 Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn EX-3000 X-Ray。/ EX-3000X-Ray操作、保養、校正工作說明書。

6.10 WI032 Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy thử xuyên mô-men xoắn。/ 扭力貫穿測試儀操作、保養、校正工作說明書。

6.11 WI042 Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy hàn nhúng。/ 浸焊機操作、保養、校正工作說明書。

6.12 WI043 Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn lò nướng điện。/ 電烤箱操作、保養、校正工作說明書。

6.13 WI044 Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy thử nhiệt độ và độ ẩm không đổi có thể lập trình。/ 可程式恆溫恆濕試驗機操作、保養、校正工作說明書。

6.14 OG022 Hướng dẫn thử nghiệm Crom hóa trị sáu。/ 六價鉻測試作業指導書。

6.15 WI045 Hướng dẫn thao tác, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy quang phổ hấp thụ nguyên tử。/ 原子吸收光譜儀操作、保養、校正工作說明書。

7. Biểu mẫu ghi chép sử dụng。/ 記錄使用表單。

7.1. MF012 Biểu ghi chép thử giòn hydro。/ 氫脆記錄表。

7.2. MF041 Biểu ghi chép bảo dưỡng thiết bị sản xuất。/ 生產設備保養記錄表。

7.3. MF048 Biểu ghi chép thử lực xoắn phá hủy。/ 破壞扭力測試記錄表。

7.4. MF058 Biểu ghi chép đo độ cứng。/ 硬度測試記錄表。

7.5. MF102 Tiêu chuẩn cho phép hiệu chuẩn。/ 校驗允許標準。

7.6. MF105 Biểu ghi chép bảo dưỡng thiết bị đo lường。/ 量測設備保養記錄表。

7.7. MF080 Biểu ghi chép thử độ dẻo đầu。/ 頭部韌性測試紀錄表。

7.8. MF082 Biểu kiểm tra điểm nhiệt độ và độ ẩm。/ 溫濕度點檢表。

7.9. MF140 Biểu ghi chép thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm không đổi。/ 恆溫恆濕測試記錄表。

7.10. MF141 Biểu ghi chép thử nghiệm chịu nhiệt cao。/ 耐高溫測試記錄表。

7.11. MF142 Biểu ghi chép thử nghiệm bám thiếc。/ 粘錫測試紀錄表。

7.12. MF154 Biểu ghi chép thử hàm lượng Crom hóa trị sáu。/ 六價鉻含量測試記錄表。

7.13. MF157 Biểu ghi chép thử nghiệm máy quang phổ hấp thụ nguyên tử。/ 原子吸收光譜儀測試記錄表。