1. Lời mở đầu 1. 绪言

Bản hướng dẫn công việc này quy định các tiêu chuẩn về vận hành, bảo trì và hiệu chuẩn máy đo lực vặn đứt, áp dụng cho việc thử nghiệm lực vặn phá hủy của vít đối với vật bám kết tại công ty. 本工作说明书规定扭力贯穿测试仪测量之操作、保养及校正规范，适用于本公司中螺丝对被锁附件之破坏扭力测试.

2. Nội dung 2. 内容

2.1 Thao tác 2.1 操作

2.2 Bảo trì 2.2 保养

2.3 Hiệu chuẩn 2.3 校正

3. Nhà sản xuất thiết bị 3. 设备厂商

Công ty Cổ phần Trung Trạch, Đài Loan 台湾中泽股份有限公司

4. Thông số kỹ thuật 4. 技术参数

Tải trọng tối đa: 20 kg-cm 最大负荷力: 20 kg-cm

Tải trọng an toàn: 18 kg-cm 安全负荷力: 18 kg-cm

Độ chính xác: 0.1 kg-cm 精度: 0.1 kg-cm

5. Phạm vi áp dụng 5. 适用范围

Công việc thử nghiệm lực vặn của Trung tâm kiểm tra thuộc bộ phận QA công ty. 本公司品保课检测中心的扭力测试工作.

6. Thao tác 6. 操作

6.1 Bật máy tính. 6.1 打开电脑.

6.2 Vào hệ thống. 6.2 进入系统.

6.3 Bật nút công tắc của máy đo lực vặn đứt. 6.3 打开扭力贯穿测试仪的开关按钮.

6.4 Kiểm tra các thiết lập điều kiện thử nghiệm xem có phù hợp với loại hình thử nghiệm và loại mẫu thử hay không; đồng thời thiết lập tên tệp mẫu thử trong mục tệp dữ liệu làm đường dẫn (rê chuột dừng lại ở nhãn màu cam sẽ hiển thị đường dẫn đầy đủ). Trong phần thiết lập dữ liệu phải chọn đúng đơn vị lực vặn như: kg-M, N-m, v.v. 6.4 检查测试条件的设置是否符合测试型式与试件型式;并在资料档中设置试件档案名称作为路径(将滑鼠停留在橙色标签上,会显示完整路径)，在资料设置中要选择正确的扭力单位:如:kg-M、N-m等。

6.5 Thử nghiệm: Tại màn hình thiết lập, nhấn nút <Xác nhận> hoặc nhấp vào <Nút thử nghiệm> để mở cửa sổ thử nghiệm. 6.5 测试:在设定画面下按<确定>按钮或点选<测试按钮>后,开启测试视窗.

6.6 Về không: Sau khi vào màn hình, vui lòng nhấn nút <Về không> trước, lúc này cần đợi máy thực hiện động tác về không. Sau khi máy tự động về không, nút <Bắt đầu> sẽ chuyển từ màu xám sang màu, lúc này mới có thể thực hiện thao tác thử nghiệm. 6.6 归零:进入画面后,请先按下<归零>按钮,此时需等待机台进行归零动作,机台自动归零后,<开始>按钮会由灰色按钮变成彩色按钮,此时才可做测试动作.

6.7 Sau khi về không, nếu giá trị lực vặn là 0 (hoặc xấp xỉ 0), có thể nhấn nút bắt đầu để bắt đầu thử nghiệm. 6.7 归零后,若扭力值为0(或者是0附近),即可按下开始按钮,开始测试.

6.8 Sau khi thử nghiệm xong, hệ thống sẽ mở cửa sổ "Thử nghiệm hoàn tất". 6.8 测试完毕后,系统启动”测试完毕 ”视窗.

6.9 Sau khi kết thúc thử nghiệm, có thể nhấn nút lưu trữ để lưu lại kết quả thử nghiệm lần này. (Vui lòng nhập tên thư mục vào ô tên tệp trong cửa sổ lưu tệp mới, vì hệ thống sẽ lưu kết quả thử nghiệm dưới dạng một thư mục. Nếu không lưu, bạn cũng có thể tìm thấy dữ liệu thử nghiệm mới nhất trong thư mục "new"). 6.9 测试结束后,可按下存档按钮,储存此次测试结果.(请在另存新档视窗中的档案名称栏位,输入一个资料夹名称,因为本系统会将此次测试结果,以一个资料夹的方式储存.如果不储存,也可以在new资料夹中,找到最新一次的测试资料).

7. Bảo trì: 7. 保养:

7.1 Cảm biến của máy đo lực vặn đứt rất đắt tiền, do đó trong quá trình thao tác phải hết sức cẩn thận, không làm hư hỏng (lưu ý không thử nghiệm đối với các sản phẩm bằng chất liệu sắt; trong quá trình thử nghiệm phải để tốc độ ép xuống diễn ra chậm rãi, tránh tốc độ hạ xuống quá nhanh dẫn đến hư hỏng mẫu thử). 7.1 扭力贯穿测试仪的感应器十分值钱, 故在操作中要十分小心, 勿使其损伤 (注意不能对铁材质产品进行测试, 在测试过程中要让下压的速度缓慢进行, 以免下降速度过快导致被测试件损伤).

7.2 Khi thêm quả cân, phải đeo găng tay khô, không xơ vải để ngăn chặn bụi bẩn từ tay làm quả cân bị gỉ sét hoặc gây mất chính xác. 7.2 在添加砝码时, 要戴上无纤维、干燥的手套, 防止手上的污物导致砝码生锈或精度不准!

7.3 Hàng ngày thực hiện vệ sinh bề mặt máy đo lực vặn đứt, ví dụ như bề mặt có vết dầu, bụi bẩn hoặc các vít phế liệu chưa được dọn dẹp sau khi thử nghiệm. Sử dụng cồn công nghiệp để lau nhẹ bề mặt thiết bị, tuyệt đối không dùng các chất hóa học có tính ăn mòn mạnh để tránh làm hỏng thiết bị! 7.3 每天对扭力贯穿测试仪表面作清洁动作, 如表面有油污, 灰尘或测试完未清理的废螺丝等. 用工业用酒精对设备表面轻轻擦拭, 切不可用强腐蚀性的化学物质以免损伤设备!

8. Hiệu chuẩn: 8. 校正:

8.1 Chu kỳ hiệu chuẩn: Một năm. 8.1 校正周期: 一年.

8.2 Phương thức hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn bên ngoài, do nhà cung cấp máy đo lực vặn đứt là Công ty Cổ phần Trung Trạch, Đài Loan thực hiện. 8.2 校正方式: 外校, 由扭力贯穿测试仪之供应商即台湾中泽股份有限公司校正.

8.3 Ghi chú: Tệp hiệu chuẩn là tệp quan trọng nhất của máy đo lực vặn đứt. Nếu cần cài đặt lại hệ thống, phải sao lưu tệp này trước, đợi sau khi cài đặt xong thì tự di chuyển tệp về nơi lưu trữ tệp hiệu chuẩn ban đầu. Nếu làm mất hoặc tệp bị hỏng, cần phải thực hiện hiệu chuẩn lại! 8.3 备注: 校正档是扭力贯穿测试仪最重要的档案, 如果需要重新安装系统, 必须先保存此档, 待安装完毕后, 自行移回校正档存放处, 如有遗失此档或被破坏, 需重新校正!

Lưu ý: Hệ thống là một phần của máy đo lực vặn đứt, mặc dù đã trải qua thử nghiệm chi tiết, nhưng để duy trì hệ thống vận hành bình thường, vui lòng không tự ý cài đặt các chương trình không phải do công ty Trung Trạch cung cấp để tránh xảy ra tình trạng không tương thích phần mềm, gây mất ổn định hệ thống. 注：系统为扭力贯穿仪之一部分, 虽然经过详细测试, 但为保持系统运作正常, 请勿自行安装非本中泽公司提供之程式, 以免发生软件不相容之情形, 造成系统不稳定.

9. Hồ sơ ghi chép: 9. 记录:

MF050 Danh mục tổng quát thiết bị đo lường MF050 量测设备总览表

MF051 Phiếu ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo lường MF051 量测设备校正记录表