1. Lời mở đầu 1. 绪言

Hướng dẫn công việc này quy định các tiêu chuẩn về vận hành, bảo trì và hiệu chuẩn máy đo lực kéo đẩy kỹ thuật số, áp dụng cho các thử nghiệm tải trọng kéo nén, thử nghiệm lực cắm rút, thử nghiệm phá hủy cho các loại sản phẩm khác nhau. Thiết bị có thể kết hợp với nhiều loại thân máy và đồ gá để tạo thành máy thử nghiệm nhỏ, dùng cho các mục đích thử nghiệm quy mô nhỏ khác nhau trên các sản phẩm khác nhau. 本工作说明书规定数显式推拉力计测试之操作、保养及校正规范，适用于各种产品的拉压负荷测试,插拔力测试,破坏试验等,并可结合各种机台和夹具组合成小型试验机,对不同产品做不同用途的小型试验机.

2. Nội dung 2. 内容

2.1 Thao tác 2.1 操作

2.2 Bảo trì 2.2 保养

2.3 Hiệu chuẩn 2.3 校正

3. Thiết bị 3. 设 备

Công ty TNHH Dụng cụ Sơn Độ Ôn Châu (Sundoo) 温州山度仪器有限公司

4. Tiêu chuẩn tham chiếu 4. 参考标准

Hướng dẫn sử dụng máy đo lực kéo đẩy kỹ thuật số. 数显式推拉力计使用说明书

5. Phạm vi áp dụng 5. 适用范围

Công việc thử nghiệm của Trung tâm kiểm tra thuộc bộ phận QA công ty. 本公司品保课检测中心的测试工作.

6. Thao tác 6. 操作

6.1 Trong trạng thái tắt máy, nhấn phím nguồn để khởi động. Sau khi nguồn được bật, thiết bị trước tiên sẽ vào chương trình tự kiểm tra, màn hình hiển thị chữ [SUNDOO] và sau đó hiển thị model máy, thiết bị sẽ vào trạng thái làm việc bình thường. Nếu trên thanh đo có lắp đầu kẹp, và trọng lượng đầu kẹp không lớn hơn 5% tải trọng thử nghiệm tối đa của thiết bị, thiết bị sẽ tự động về không khi khởi động; nếu trọng lượng đầu kẹp vượt quá 5% tải trọng thử nghiệm tối đa, có thể dẫn đến lỗi hiển thị, vui lòng thay đổi sang đầu kẹp nhẹ hơn. 6.1 在关机情况下,按下电源键开机.电源打开后,仪器首先进入自检程序,屏幕上显示[SUNDOO]字样和接着显示本机型号后,仪器即进入正常工作状态.如果测试杆上安装有夹头,夹头荷重不大于仪器最大测试荷重的5%时,开机时仪器会自动清零;夹头荷重如超过本机最大测试荷重的5%时,可能会导致显示错误,请更换选用轻质夹头.

6.2 Về không (Zero): Sau khi khởi động, đợi số đọc ổn định, nhấn phím Zero để về không. 6.2 清零:开机后,待读数稳定后,按下置零键清零.

Ghi chú: Phạm vi về không là ±5% dải đo định mức. Trong chế độ giữ đỉnh (Peak), nhấn phím Zero có thể xóa giá trị đỉnh. 注:清零范围为额定量程的±5%.峰值保持模式下,按下置零键可解除峰值.

6.3 Lựa chọn chế độ thử nghiệm: Lựa chọn giữa ba chế độ: Giá trị tải trọng thực tế / Giữ đỉnh / Giữ đỉnh tự động xóa. Chế độ mặc định sau khi khởi động là chế độ theo dõi thực tế, trên màn hình không có chữ "PEAK"; nhấn phím Peak, màn hình hiển thị chữ "PEAK" là chế độ giữ đỉnh, giá trị thiết bị đọc được là giá trị tải trọng lớn nhất mà thanh đo chịu được trong quá trình thử nghiệm, nhấn phím Zero số đọc sẽ về không; nhấn phím Peak một lần nữa, màn hình hiển thị chữ "AUTO PEAK" là chế độ giữ đỉnh tự động xóa sau thời gian trễ, giá trị thiết bị đọc được là giá trị tải trọng lớn nhất mà cảm biến chịu được trong quá trình thử nghiệm, số đọc trên màn hình giữ hiển thị trong 2 giây rồi tự động về không để chờ giá trị đỉnh tiếp theo. Mỗi lần nhấn phím Peak, ba chế độ sẽ chuyển đổi xoay vòng. 6.3 选择测试模式: 负荷实时值/峰值保持/峰值保持自动解除三种模式的选择.开机后的默认模式为实时跟踪模式,屏幕上没有”PEAK”字样;按下峰值键,屏幕上显示”PEAK”字样,为峰值保持模式,仪器读取的数值是测试过程中测试杆承受的最大负重值,按下清零键后读数归零;再按一次峰值键,屏幕上显示”AUTO PEAK”字样,为峰值保持自动延时解除模式,仪器读取的数值是测试过程中传感器承受的最大负重值,屏幕读数保持显示2秒后自动清零,等待下一个峰值.每按一次峰值键三种模式循环切换.

6.4 Lựa chọn đơn vị đo: Nhấn phím chuyển đổi đơn vị để thay đổi đơn vị của lực thử nghiệm, việc chuyển đổi có thể thực hiện trước hoặc trong khi thử nghiệm và sẽ tự động quy đổi. Máy cung cấp ba đơn vị lực: N, kgf và Lbf. 6.4 选择計測单位: 按下单位转换键切换测试力值的单位,切换在测试前和测试中均可进行,并自动换算.本机提供了三种力单位:N、kgf和Lbf。

6.5 Chức năng thiết lập giá trị sai lệch trên/dưới: 6.5 上/下偏差值设定功能:

Để thuận tiện hơn cho việc sử dụng thiết bị, máy cung cấp chức năng thiết lập giá trị sai lệch giới hạn trên/dưới. Khi giá trị đo nằm trong phạm vi giới hạn trên và dưới đã thiết lập, đèn chỉ thị LED trên bảng điều khiển sẽ hiển thị màu xanh lá cây, biểu thị đạt yêu cầu; nếu giá trị đo lớn hơn giới hạn trên hoặc nhỏ hơn giới hạn dưới, đèn LED sẽ hiển thị màu đỏ để nhắc nhở người dùng rằng kết quả thử nghiệm này nằm ngoài phạm vi. Có thể sử dụng kết hợp phím Cài đặt (Set) và phím Chọn (Select) để thực hiện thiết lập giới hạn trên/dưới. Cách làm như sau: Nhấn phím Cài đặt, màn hình LCD hiển thị ký tự "MAX", chỉ thị đang thực hiện thiết lập giá trị sai lệch giới hạn trên, đồng thời chữ số ở vị trí ngoài cùng bên phải màn hình sẽ nhấp nháy. Lúc này nhấn phím Chọn, vị trí nhấp nháy sẽ tăng dần tuần hoàn theo thứ tự từ 0~9. Sau khi chọn được giá trị mong muốn, nhấn phím Cài đặt để chuyển vị trí nhấp nháy sang trái, rồi tiếp tục nhấn phím Chọn lặp lại các bước trên (nếu không cần thiết lập vị trí hiện tại, có thể nhấn phím Cài đặt một lần nữa). Khi thay đổi đến vị trí cao nhất và nhấn phím Cài đặt, chữ "MAX" trên màn hình LCD sẽ chuyển thành "MIN", chỉ thị bắt đầu thiết lập giá trị sai lệch giới hạn dưới, phương pháp tương tự như trên. Sau khi hoàn tất toàn bộ thiết lập, nhấn phím Zero để lưu kết quả và thoát khỏi chế độ cài đặt. 为了更方便地使用仪器,本机中提供了上/下限偏差值设定功能,当测量值进入到测力计的设定的上、下限偏差值范围之内时,面板上的LED指示灯显示绿色,表示合格;如果测量值大于上限值或小于下限值,LED指示灯将显示红色,以提醒用户此测试结果不在范围内.上/下限偏差值可以用设置键和选择键配合来实现。方法如下:按下设置键,LCD屏上显示”MAX”字符,指示现在进行的是上限偏差值的设定,同时屏幕上的最右位的数字在闪烁,这时按下选择键,闪烁位将按0~9的次序循环递加,选定希望的数值后按下设置键向左改变闪烁位,再按下选择键重复以上的步骤(如果不需要设置当前位,可再次按下设置键)。当改变到最高位后按设置键时,LCD屏上”MAX”会变成”MIN”,指示着现在开始设定下限偏差值,方法同上。全部设定完成后,按下清零键保存设置结果并退出设定。

6.6 Thử nghiệm: 6.6 测试:

Dùng hai tay giữ chặt máy đo lực kéo đẩy hoặc lắp máy lên thân máy phù hợp để thực hiện thử nghiệm. 用双手牢固地握住推拉力计或将推拉力计安装于合适的机台做测试。

Khi thử nghiệm, vui lòng đặt vật thử và máy đo lực kéo đẩy nằm trên một đường thẳng rồi mới thực hiện thử nghiệm. Nếu vật thử và máy đo không nằm trên một đường thẳng thì sẽ không thể nhận được giá trị tải trọng chính xác. 测试时请将被测试物和推拉力计置成一直线再执行测试,被测试物和推拉力计若没有成一直线,则测试时将无法得到正确的荷重值

6.7 Hoàn thành thử nghiệm 6.7 完成测试

Sau khi hoàn thành thử nghiệm, chậm rãi trút bỏ tải trọng, tắt nguồn điện, tháo đầu thử nghiệm, vệ sinh máy đo và các bộ phận rồi cho vào hộp dụng cụ để chuẩn bị cho lần sử dụng sau. 测试完成后,缓慢卸下负荷,关闭电源,取下测试头,将推拉力计及各部件清洁后放入推拉力计工具箱中,以备下次使用。

6.8 Tắt máy: 6.8 关机:

Trong trạng thái đang bật, nhấn công tắc nguồn để ngắt nguồn điện. Ở trạng thái đang bật, khi thiết bị không được sử dụng, sau 10 phút thiết bị sẽ tự động tắt nguồn. 在开机状态下,按下电源开关,可关断电源,在开机状态当仪器没有在使用中时,10分钟后仪器自动关机。

7. Bảo trì: 7. 保养:

7.1 Mỗi lần sau khi sử dụng bộ sạc AC, phải lau sạch bụi bẩn trên phích cắm trước khi sử dụng lại. 7.1 在每次使用完AC充电器时,先将插头上的灰尘擦拭干净后方可再次使用.

7.2 Hàng ngày khi ghi chép nhật ký bảo trì thiết bị, sử dụng vải mềm sạch để loại bỏ bụi bẩn, nhưng không được sử dụng các chất hóa học dễ bay hơi như: dung môi pha loãng, cồn, v.v. 7.2 每天在填写设备保养记录表时,用柔软干净的布来清除灰尘和污垢,但不可使用易散发的化学物质,例如:稀释剂,酒精等。。

7.3 Chú ý duy trì môi trường sử dụng máy: Không sử dụng ở những nơi ẩm ướt, nhiều bụi, dầu mỡ và hóa chất. Không sử dụng ở nơi có nguồn rung động xung quanh cũng như nơi quá lạnh hoặc nhiệt độ cao. Phạm vi nhiệt độ sử dụng tối ưu là (10°C~30°C), nếu không có thể gây ra kết quả thử nghiệm không chính xác hoặc máy bị lỗi. 7.3 注意保持机器的使用环境:不可在潮湿多尘多油和化学品的地方使用.不可在周围有震动源的地方以及过冷或高温的地方使用,最优使用温度范围(10℃~30℃),否则可能造成测试结果不准或机器出现故障。

8. Hiệu chuẩn: 8. 校正：

8.1 Chu kỳ hiệu chuẩn: Một năm 8.1 校正周期: 一年

8.2 Phương thức hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn bên ngoài 8.2 校正方式: 外校