1. Lời nói đầu | 緒言

Trình bày chi tiết các quy định về vận hành, bảo trì và hiệu chuẩn bộ hóa hơi hydride.

詳細闡述氫化物發生器的操作、保養及校正規範。

2. Nội dung | 內容

2.1 Vận hành | 操作 2.2 Bảo trì | 保養 2.3 Hiệu chuẩn | 校正

3. Nhà cung cấp thiết bị | 設備廠商

Thiết bị khoa học Bạc Duệ Thượng Hải (Shanghai Borui).

上海泊睿科學儀器

4. Thông số kỹ thuật | 技術參數

- a. Độ nhạy: Độ nhạy đo các nguyên tố hydride cao hơn 1ng/ml/1%.

靈敏度: 可測氫化物元素靈敏度高於1ng/ml/1%。

- b. Định lượng dung dịch: Mẫu thử 2 - 2.5ml, dung dịch Kali Borohydride ($KBH_4$) 1 - 1.5ml, dung dịch đệm (载液) 4 - 6ml.

試液取樣 2-2.5ml，硼氫化鉀溶液 1-1.5ml，載液 4-6ml。

5. Phạm vi áp dụng | 適用範圍

Sử dụng trong thao tác tiền xử lý để xác định Thủy ngân ($Hg$) bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử lạnh tại Trung tâm kiểm nghiệm - Bộ phận QC của công ty.

本公司品保課檢測中心的冷原子吸收法測定汞的前處理操作。

6. Vận hành | 操作

6.1 Cài đặt các thông số thử nghiệm trên máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Chi tiết tham khảo Hướng dẫn vận hành máy AAS và các điều kiện cần thiết để đo Thủy ngân ($Hg$).

將原子吸收光譜儀的各項測試參數設定好，具體設定參考原子吸收光譜儀作業指導書和測定汞所需的條件。

6.2 Đo lường: Mở van giảm áp khí Argon, điều chỉnh lưu lượng khí mang đến mức 180ml/min để bắt đầu đo (như hình vẽ).

測定：打開氬氣減壓閥閥門，調節載氣流量至180ml/min即可開始測定（如圖）。

- 6.2.1 Nhấn nút Start (Khởi động): Ấn nhẹ nút khởi động rồi thả tay ra, sẽ nghe thấy tiếng xả khí.

按下啟動鍵：輕按啟動鍵鬆手有放氣聲。

- 6.2.2 Hút dung dịch: Sau khi nhấn nút khởi động, máy sẽ tự động hút 3 loại dung dịch: dung dịch đệm, dung dịch $KBH_4$ và mẫu thử. Mực nước trong ống hút dâng lên biểu thị đang hút, dừng lại biểu thị đã đầy; mực nước hạ xuống biểu thị đang xả, dừng hẳn biểu thị đã xả sạch và kết thúc quá trình đo. Mẫu thử được dẫn động bởi khí mang, việc hút/xả không cần chỉ thị riêng, máy sẽ phát ra tiếng còi báo sau khi hết thời gian hút cài đặt.

吸入溶液：按下啟動鍵後自動吸入3種溶液，即載液、硼氫化鉀溶液、試樣液。呼吸管內液面上升表示吸入，上升停止表示吸滿，下降為排出，下降停止為排盡，表示測定結束。試樣溶液由載氣驅動，吸排不需指示，超過設定的吸滿時間後發出哨音。

- 6.2.3 Khi tiếng còi vang lên, quá trình đọc dữ liệu bắt đầu. Sau khi còi tắt, phản ứng xảy ra và bắt đầu đọc theo chế độ đã chọn. Dung dịch đệm mang theo mẫu thử và dung dịch $KBH_4$ bắt đầu chảy đều theo tốc độ đã chỉnh. Hai dung dịch hòa trộn xảy ra phản ứng, tạo ra khí và chất thải lỏng, được khí mang đưa vào ống tách khí-lỏng. Hỗn hợp khí sau khi tách sẽ đi vào ống hấp thụ thạch anh (hydride được nguyên tử hóa), chất thải lỏng chảy ra ngoài qua đường tràn. Mỗi lần hút mẫu chỉ lấy được một kết quả đọc duy nhất.

發出哨音，讀數開始。哨音停止後開始反應，並按選定的讀數方式讀數，載液載帶試樣溶液、硼氫化鉀溶液開始按調定的速率穩流流動，兩溶液會合後發生反應，生成氣體和廢液被進入的載氣一同帶入氣液分離管，分離後的混合氣體進入電熱石英吸收管（氫化物被原子化），廢液溢流排出。每吸入一次試樣只能取一次讀數結果。

- 6.2.4 Trước khi đo chính thức, để loại bỏ nước và không khí trong đường ống, hãy cắm đồng thời ống hút mẫu và ống hút dịch đệm vào cốc đựng dịch đệm, ống hút $KBH_4$ cắm vào cốc $KBH_4$, thực hiện quá trình đo 2 lần. Cũng có thể đo mẫu trắng trước, bỏ qua vài dữ liệu đầu cho đến khi dữ liệu mẫu trắng ổn định mới bắt đầu ghi chép bình thường. Trong quá trình đo sau đó, thông thường không cần vệ sinh sau mỗi lần đo; nếu đo mẫu hàm lượng cao trước rồi mới đo mẫu hàm lượng thấp thì cần đo lặp lại nhiều lần trước khi lấy dữ liệu chính thức.

正式測定前，為了清除管道內的水和空氣，先將試樣和載液吸入管同時插入載液中，硼氫化鉀吸入硼氫化鉀，進行2次測定過程。亦可先測空白液，前幾次數據可不取，待測試空白數據穩定後再正常讀取測定數據。在以後測定過程中一般不用每次測定後清洗，如果先測高含量再測低含量的需多測幾次再讀取數據。

6.2.5 Sau khi kết thúc quá trình đo, để vệ sinh toàn bộ đường ống, hãy cắm cả 3 ống hút dung dịch vào nước cất và thực hiện quy trình đo ít nhất 3 lần. Sau đó, nhấc cả 3 ống hút ra khỏi nước cất và thực hiện thêm 2 lần đo nữa để hút không khí vào, nhằm đẩy sạch toàn bộ các loại chất lỏng còn sót lại trong đường ống ra ngoài. 測定完畢,為清洗所有管道,將3支進液管都插入蒸餾水中,進行3次以上的測定過程,然後提起3支進液管進行2次測定過程,吸入空氣,排出管內的各種液體.

按下啟動鍵

吸入溶液

哨音

測定與讀數

更換試樣

再測定

Nhấn phím

bắt đầu

Dung dịch hít vào

Còi

Đo lường

và đọc

Thay

thế

mẫu

Đo lại

7. Hiệu chuẩn | 校正

Bộ tạo hydride là thiết bị thuộc nhóm C – do nhà cung cấp bảo trì. Chu kỳ bảo trì định kỳ là 1 năm.

氫化物發生器為C類廠商維護設備。維護週期為1年。

8. Bảo trì | 保養

8.1 Trước và sau mỗi lần thử nghiệm đều phải vệ sinh đường ống để tránh ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo.

每次測試前後都需清洗管道，以免影響測試精度。

8.2 Châm nước cho ống hô hấp (Breathing tube): Khi mực nước trong ống hô hấp giảm xuống dưới 1/3 tổng dung tích, cần phải châm thêm nước.

當呼吸管內液位下降至不足總容積的 1/3 時需注水：

- Dùng kẹp kẹp chặt ống châm nước, dùng ống tiêm đi kèm hút đầy nước cất, nối vào ống châm nước phía sau.

- Mở kẹp, châm nước vào khoảng giữa vạch định mức trên và dưới. Sau đó kẹp lại ống châm nước, tháo ống tiêm và dùng nút b bịt kín ống châm nước.

- Lưu ý: Nếu mực nước vượt quá vạch trên, phải mở nút để xả bớt nước thừa. Nếu châm quá nhiều nước, nước có thể tràn vào lưu lượng kế (flow meter) gây kẹt. Khi đó, cần tăng lưu lượng khí mang để dùng khí thổi khô chất lỏng bên trong lưu lượng kế.

用夾子夾住注水管，用附帶的注射器吸滿蒸餾水，接到後面的注水管上，取下夾子，注水至上下刻度間，用夾子夾住注水管，取下注射器，用塞子堵住注水管。如果測定時水面超過上刻線需取下塞子適量放出多加入的水。如果加入的水過多，有可能造成水進入流量計，使流量計卡死，這時應先加大載氣流量，用載氣吹乾流量計內的液體。

8.3 Xử lý khi không hút dung dịch Kali Borohydride ($KBH_4$): Quan sát từ phía sau máy, ở góc dưới bên trái có hai ống cao su, ở giữa có lắp mao quản số 0. Tháo ống mao quản thủy tinh này ra, dùng ống tiêm hút nước cất lắp vào và thổi thông ống là được.

硼氫化鉀不吸入時，從發生器背面看，左下角兩膠管中間套有（0）號毛細管，將中間套的玻璃毛細管取下，用注射器抽水將毛細管套上，吹通即可。

8.4 Xử lý khi không hút dung dịch đệm (Carrier liquid): Quan sát từ phía sau máy, ở góc dưới bên trái có hai ống cao su, ở giữa có lắp mao quản số 1. Tháo ống mao quản thủy tinh ra, dùng ống tiêm hút nước cất lắp vào và thổi thông ống là được.

載液不吸入時，從發生器背面看，左下角兩膠管中間套有（1）號毛細管，將中間套的玻璃毛細管取下，用注射器抽水將毛細管套上，吹通即可。

8.5 Xử lý lỗi ống hút mẫu không thổi khí ngược (Backflush): Sau khi ống hút đã đầy mẫu nhưng không thực hiện thổi khí ngược, hãy nới lỏng 4 con vít trên đỉnh máy để nhấc lớp vỏ ngoài lên. Bên trong có mao quản số 2, tiến hành thổi thông mao quản này rồi lắp lại như cũ.

試樣吸入管吸滿試樣溶液後不反吹氣，將頂部的四顆螺絲鬆開取下，即可將外殼從下往上取，中間有（2）號毛細管，吹通（2）號毛細管，重新裝復即可。

9. Ghi chép | 記錄

Không có | 無